## Nutraukimo aktų suvestinė
Eil. Nr. | Nurašomo turto pavadinimas | Inventorinis Nr. | Ministerijos inventorinis Nr. | Gavimo data | Matavimo rodiklis | Kiekis | Pirminė vertė Eur | Numatoma pardavimo kaina I - mo aukciono | Numatoma pardavimo kaina II - mo aukciono | Numatoma pardavimo kaina IIII - mo aukciono
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS Į/k.135163499
NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI
SAM ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖS ĮVERTINIMO PAŽYMŲ
SUVESTINĖ
2022 - 2025 m.
Gen.direktoriaus įsakymas Nr.V - 963 2020.09.14 d.dėl turto įkainavimo skirto parduoti viešuosiuose aukcionuose
| Nurašomo turto pavadinimas | Inventorinis Nr. | Ministerijos inventorinis Nr. | Gavimo data | Matavimo rodiklis | Kiekis | Pirminė vertė Eur | Numatoma pardavimo kaina I - mo aukciono | Numatoma pardavimo kaina II - mo aukciono | Numatoma pardavimo kaina IIII - mo aukciono
Vaikų akių ligų skyrius (100500)
| Asmen. kompiuteris PC1 HPx5150 sff su monitoriumi | 1394684 | 1394684 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1124.53 | 7.5 | 0 | 0 |  | 1124.53
Akių ligų konsultacinis diagnostinis skyrius (100600)
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394693 | 1394693 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394701 | 1394701 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394702 | 1394702 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Automatinis lentelių projektorius C2P | 1120804 | 1120804 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 1909.46 | 7.5
| viso: |  |  |  |  | 4 | 5283.05 | 30 | 0 | 0 |  | 5283.05
Ginekologijos skyrius (110200)
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394769 | 1394769 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1124.53 | 7.5 | 0 | 0 |  | 1124.53
Netekęs galios ( gimdymo skyrius) (110300)
| Automatinė infuzinė pompa IP520S | 1120967 | 1120967 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 863.65 | 5 |  |  | Sugedusi. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Neturi CE ženklinimo.
| viso: |  |  |  |  | 1 | 863.65 | 5 | 0 | 0 |  | 863.65
Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinė (110400)
| Elektrochirurg.priet. Erbatom ICC 200 komp. | 1120176 | 1120176 | 1999-03-01 | vnt | 1 | 5507.7 | 20 |  |  | Išlindę spiruoklės
| Elektrochirurg.priet. Erbatom ICC 200 komp. | 1120177 | 1120177 | 1999-03-01 | vnt | 1 | 5507.7 | 20 |  |  | Atsarginės dalys neteikiamos
| Stalas operacinis akušerijai-ginekologijai | 1121002 | 1121002 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 11135.89 | 60 |  |  | Atsarginės dalys neteikiamos
| Stalas operacinis akušerijai-ginekologijai | 1121003 | 1121003 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 11135.89 | 60 |  |  | Atsarginės dalys neteikiamos
| Laporoskopinė įranga ginekologinėms operacijoms | 11123797 | 11123797 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 114729.87 | 20
| viso: |  |  |  |  | 5 | 148017.05 | 180 | 0 | 0 |  | 148017.05
Moterų konsultacija (110500)
Centrinis anesteziologijos skyrius (120100)
| STILLE "SCANDIA RC" operacinis stalas | 1120334 | 1120334 | 1999-04-01 | vnt. | 1 | 32265.99 | 80
| Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | 1120987 | 1120987 | 2005-01-01 | vnt. | 1 | 17333.76 | 10
| viso: |  |  |  |  | 2 | 49599.75 | 90 | 0 | 0 |  | 49599.75
Centrinio anesteziologijos skyriaus skausmo gydymo poskyris (120102)
| Švirkštinis siurblys SEP 12S PLUS | 1120097 | 1120097 | 1999-02-01 | vnt | 1 | 1042.63 | 5 |  |  | Sulankstyta pavara korpusas sutrūkęs gedimas plokštėje, remontas ekonomiškai nenaudingas
| MPH 1233 monitorius ULTINA | 1377628 | 1377628 | 1998-09-01 | vnt | 1 | 14435.47 | 10 |  |  | Monitorius neveikiantis, nenaudojamas Dalys netiekiamos, servisas nepalaikomas
| MPH 1233 monitorius ULTINA | 1377630 | 1377630 | 1998-09-01 | vnt | 1 | 14435.47 | 10 |  |  | Monitorius neveikiantis, servisas nepalaikomas
| MPH monitorius CARDIOCAP II | 1377644 | 1377644 | 1998-09-01 | vnt | 1 | 17131.13 | 15 |  |  | Monitorius neveikia. Sugedusi maitinimo plokštė. Sugedusi Vaizdo plokštė. Turi išorinių nusidėvėjimų suskilęs korpusas
| MPH monitorius CARDIOCAP II | 1377650 | 1377650 | 1998-09-01 | vnt | 1 | 17131.13 | 15 |  |  | Įrenginys neveikia. Sugedusi įrenginio pagrindinė valdymo plokštė. Sugadintas suskaldytas korpusas
| viso: |  |  |  |  | 5 | 64175.83 | 55 | 0 | 0 |  | 64175.83
Netekęs galios (akušerijos ir ginekologijos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyrius) (120200)
| Švirkštinis siurblys SEP 12S Plus | 1120113 | 1120113 | 1999-01-01 | vnt | 1 | 1042.63 | 5 |  |  | Susidėvėjęs. Sugedusi pagrindinė plokštė. Dalys nebetiekiamos.
| Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 1120242 | 1120242 | 1999-05-05 | vnt | 1 | 2693.47 | 5 |  |  | Susidėvėjęs. Sulūžęs. Remontas netikslingas.
| Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 1120243 | 1120243 | 1999-05-05 | vnt | 1 | 2693.47 | 5 |  |  | Gedimas pagrindinėje plokštėje. Atsarginės dalys nebetiekiamos.
| Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 1120356 | 1120356 | 1999-05-05 | vnt | 1 | 2693.47 | 5 |  |  | Gedimas pagrindinėje plokštėje. Atsarginės dalys nebetiekiamos.
| Pulsoksimetras su neinvaziniu ASK Mini | 1120770 | 1120770 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 3475.44 | 5 |  |  | Susidėvėjęs. Dalys nebetiekiamos
| viso: |  |  |  |  | 5 | 12598.48 | 25 | 0 | 0 |  | 12598.48
Moters ir vaiko anesteziologijos skyrius (120400)
| Narkozės aparatas EXCEL 210 SE | 1377307(2) | 1377307(2) | 1998-03-01 | vnt | 1 | 21277.8 | 20
[6 empty] | 1 | 21277.8 | 20 | 0 | 0 |  | 21277.8
Chirurgijos klinikos operacinė (150200)
| Operacinis stalas Scaudia RC | 1120333 | 1120333 | 1999-04-01 | vnt | 1 | 32265.99 | 50 |  |  | Stalas tapo nevaldomas, dalių tiekimas nutrauktas
| Univer. operacinis stalas ORX 200 | 1120451 | 1120451 | 1999-09-01 | vnt | 1 | 10301.11 | 20 |  |  | Stalas sugedęs- nefunkcionalus, atsarginių dalių tiekimas nutrauktas
| Chirurg. operacijoms skirtos laparoskopinės įrangos kompl. | 11124178 | 11124178 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 91880.02 | 50
| viso: |  |  |  |  | 3 | 134447.12 | 120 | 0 | 0 |  | 134447.12
Stemplės,skrandžio ir endokrin.chirurgijos skyrius (150400)
| Vežimėlis ligonių transportavimui ETS740 | 1120236 | 1120236 | 1999-04-01 | vnt | 1 | 901.88 | 5
| Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 11123677 | 11123677 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 814.99 | 5
[6 empty] | 2 | 1716.87 | 10 | 0 | 0 |  | 1716.87
Kasos, kepenų ir tulžies latakų chirurgijos skyrius (150500)
| Minimalios komplektacijos gyvybinių f-jų monitoriu | 11123740 | 11123740 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 3579.27 | 10 |  |  | Neveikia monitoriaus ekranas, sugedusi matrica. Atsarginių dalių tuiekimas nutrauktas, pataisyti galimybės nėra.
| viso: |  |  |  |  | 1 | 3579.27 | 10 | 0 | 0 |  | 3579.27
Storosios žarnos ir tarpvietės chirurgijos skyrius (150600)
| Vežimėlis ligonių transportavimui ETS740 | 1120237 | 1120237 | 1999-04-01 | vnt | 1 | 901.88 | 5
[6 empty] | 1 | 901.88 | 5 | 0 | 0 |  | 901.88
Dantų ir burnos ligų klinikos ambulatorija (160100)
| Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8Hkomplek | 13081 | 13081 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 9945.55 | 80
| Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 13082 | 13082 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 9945.55 | 70
| Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 13083 | 13083 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 9945.55 | 70
| Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 13084 | 13084 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 9945.55 | 70
| Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 13085 | 13085 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 9945.55 | 70
| Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8Hkomplek | 13126 | 13126 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 8616.49 | 70
| Stomotologinis įreng Prostyle Compakt A/8-Hkomplek | 13127 | 13127 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 8616.77 | 80
| Stomotologinis įreng KNIG HTA Sepsis 21 komplekte | 13128 | 13128 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 8616.77 | 70
| Stomotologinis įreng KNIG HTA Sepsis 21 komplekte | 13129 | 13129 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 8616.77 | 70
| Stomotologinis įrenginys komplekte Knight | 13223 | 13223 | 2002-12-30 | vnt | 1 | 10052.71 | 60
| Stomotologinis įrenginys komplekte Knight | 13224 | 13224 | 2002-12-30 | vnt | 1 | 9878.94 | 60
| Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 13225 | 13225 | 2002-12-30 | vnt | 1 | 8573.91 | 60
| Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 13226 | 13226 | 2002-12-30 | vnt | 1 | 10005.36 | 60
| Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 13228 | 13228 | 2002-12-30 | vnt | 1 | 9496.93 | 60
| Stomatologijos įrenginiai kompl. | 1120796 | 1120796 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 9247.28 | 70
| Stomatologijos įrenginiai kompl. | 1120797 | 1120797 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 9247.28 | 70
| Universali stomatolog. kab. sekcija M-ESM01 | 1376872 | 1376872 | 1997-09-01 | vnt | 1 | 870.6 | 10
[6 empty] | 17 | 151567.56 | 1100 | 0 | 0 |  | 151567.56
Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika (170100)
| Mikrovariklis K12-Installation EWL 4960/4990 | 13077 | 13077 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 1527.75 | 5 |  |  | Stalas visiškai suiręs. Medžio drožlių plokštės stipriai paveiktos vandens. Dar yra nerūdijančio plieno skados stalviršis. Aplankstytas
| Gipso stalas M-GD03 | 13140 | 13140 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 976.02 | 10 |  |  | Mikrovariklio mechanizmas daug kartų taisytas jau visai sudilęs. Valdymo blokas dažnai naudotas, išlūžęs sverta, daug kartų taisytas, naudoti netinkamas
| Judesių analizatorius ZEBRIS JMA, kompiuterinis, stomatognatinės sistemos | 13176 | 13176 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 21818.23 | 10
| Studento darbo vieta M-MS03 su kėdute | 13160 | 13160 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 3726.25 | 10
| Paciento imitacijos modelis (fantomas) DPS | 13175 | 13175 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 1647.39 | 10
| Studento darbo vieta M-MS03 su kėdute | 13161 | 13161 | 2002-12-21 | vnt | 1 | 3726.25 | 10
| viso: |  |  |  |  | 6 | 33421.89 | 55 | 0 | 0 |  | 33421.89
Vaikų endokrinologijos skyrius (180200)
Endokrinologijos klinikos ambulatorinis skyrius (180300)
Gastroenterologijos skyrius (190100)
| Elektrokardiografas 3K AT-1M su stand. pried. ir m | K1376511 | K1376511 | 1996-12-01 | vnt | 1 | 2054.27 | 5 |  |  | Sudegusi pagrindinė prietaiso plokštė
| viso: |  |  |  |  | 1 | 2054.27 | 5 | 0 | 0 |  | 2054.27
Endoskopijų skyrius (190200)
| Mobilus rentgeno aparatas su C lanku ir televizine | 1122914 | 1122914 | 2007-12-31 | vnt | 1 | 90926.2 | 120 |  |  | Sugedęs maitinimo blokas, neveikia ventiliatorius
| Video medžiagą įrašantis įrenginys | 1123478 | 1123478 | 2007-12-31 | vnt | 1 | 25981.52 | 10 |  |  | Sugedęs nepataikomai. Fiziškai nusidėvėjęs. Dažnai nepasiekiama nustatyta įtampa, dėl ko nukenčia rengeno vaizdavimo kokybė. Prietaiso palaikumas pasibaigęs, detalės nebetiekiamos. Šiuo metu sutrikusi prietaiso programinė įranga
| viso: |  |  |  |  | 2 | 116907.72 | 130 | 0 | 0 |  | 116907.72
Centrinis reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius (200100)
| Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 11123708 | 11123708 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 814.99 | 5
| Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 11123712 | 11123712 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 814.99 | 5
| VELA Compr.DPV aparatas | 11124138 | 11124138 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 14481 | 10 |  |  | Echosko senosite EDGE sugedusi pagrindinė elektroninė plokštė ir visi aparato davikliai nepataisomi. Aparatas pateiktas nurašymui dėl neadekvačiai didelės remonto ir daviklių kainos
| VELA Compr.DPV aparatas | 11124139 | 11124139 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 14481 | 10 |  |  | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius
| VELA Compr.DPV aparatas | 11124140 | 11124140 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 14481 | 10 |  |  | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius
| VELA Compr.DPV aparatas | 11124141 | 11124141 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 14481 | 10 |  |  | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius
| VELA Compr.DPV aparatas | 11124142 | 11124142 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 14481 | 10 |  |  | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius
| VELA Compr.DPV aparatas | 11124143 | 11124143 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 14481 | 10 |  |  | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius
| Portatyvus ultragarso aparatas su davikliais EDGE | 7000013029 | 7000013029 | 2013-12-02 | vnt | 1 | 43412.53 | 50 |  |  | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius
| viso: |  |  |  |  | 9 | 131928.51 | 120 | 0 | 0 |  | 131928.51
Kardiologijos klinika (210000)
Intervencinės kardiologijos skyrius (210600)
| Defibriliatorius Life Pack 9P | 1377092 | 1377092 | 1997-11-01 | vnt | 1 | 7079.18 | 10 |  |  | Pagal techninio patikrinimo duomenis netinkamas naudoti.
| viso: |  |  |  |  | 1 | 7079.18 | 10 | 0 | 0 |  | 7079.18
Išeminės širdies ligų skyrius (210700)
| Kardioechoskopas Acuson Sequoia Siemens | 1121343 | 1121343 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 209946.28 | 50 |  |  | Susidėvėjas atsarginių dalių tiekimas yra nutrauktas
| viso: |  |  |  |  | 1 | 209946.28 | 50 | 0 | 0 |  | 209946.28
Širdies nepakankamumo ir ydų skyrius (210800)
| Ligonio lova ADATTO el. | 11123857 | 11123857 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 2467.48 | 10 |  |  | Sulūžę atlošai, sugedęs valdymo pultelis, neveikia galvugalio pakėlimo pavara
| viso: |  |  |  |  | 1 | 2467.48 | 10 | 0 | 0 |  | 2467.48
Konsultacijų ir diagnostikos skyrius (211000)
| Lova funkcinė SPP110543 UAB | 11123771 | 11123771 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 2554.45 | 10 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| viso: |  |  |  |  | 1 | 2554.45 | 10 | 0 | 0 |  | 2554.45
Klinikinės chemijos ir genetikos laboratorija (220200)
| Sistema Accucheck Inform II su priedais ir Cobas IT 1000 programa | 7000013091 | 7000013091 | 2014-02-13 | vnt | 1 | 12552.4 | 30
| viso: |  |  |  |  | 1 | 12552.4 | 30 | 0 | 0 |  | 12552.4
Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorija ( 220300)
| Šaldiklis HLLF 370 ltr. kompl.su indais skystam az | 1120429 | 1120429 | 1999-06-15 | vnt | 1 | 16369.43 | 10 |  |  | Šaldiklis yra sugedęs, nuotėkio vietos nustayti neapavyko
| viso: |  |  |  |  | 1 | 16369.43 | 10 | 0 | 0 |  | 16369.43
Mikrobiologijos laboratorija (220400)
| Mikroskopas OLYMPUS CH 20 | 13054 | 13054 | 2002-10-02 | vnt | 1 | 1057.1 | 10 |  |  | Sugedęs remontuoti neracionalu
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1057.1 | 10 | 0 | 0 |  | 1057.1
Nefrologijos skyrius (230100)
| Monitorius PASSPORT 2 su priedų rinkiniu | 13978 | 13978 | 2006-04-28 | vnt | 1 | 7109.88 | 5 |  |  | Sugedęs maitinimo šaltinis, nutrauktas detalių tiekimas
| Pulsoksimetras OXYPLETH 520A | 1120762 | 1120762 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 1940.45 | 5
| Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1121556 | 1121556 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 1596.12 | 10
| Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1121557 | 1121557 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 1596.12 | 10 |  |  | Sugedusi plokštė, netiekiamos detalės
| Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21001 | 1121560 | 1121560 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 1596.12 | 10
| Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1121561 | 1121561 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 1596.12 | 10
| viso: |  |  |  |  | 6 | 15434.81 | 50 | 0 | 0 |  | 15434.81
Naujagimių ligų skyrius (240100)
Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius (240200)
| Transportinis modulis DASH 4000 | 13634 | 13634 | 2005-07-25 | vnt | 1 | 15639.48 | 20
| Naujagimių inkubatorius Ohmeda Giraffe Incubator | 13668 | 13668 | 2005-12-20 | vnt | 1 | 14480.68 | 20 |  |  | Susidėvėjęs inkubatoriaus gaubtas, suskilęs, deformuotas. Sulūžęs pagrindas.
| Reanimacinis šildomas stalelis SocyCot I | 1120971 | 1120971 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 9579.18 | 10 |  |  | Susidėvėjęs. Sulūžę lovelės šonai, sudegęs kaitinimo elementas. Dalys nebetiekiamos.
| Inkubatorius neišnešiotų naujag. Ohmeda Giraffe Ink | 1121133 | 1121133 | 2007-10-23 | vnt | 1 | 21721.5 | 20 |  |  | Susidėvėjęs. Drėkintuvo tvirtinimas sulūžęs. Elektroninių plokščių gedimai. Remontas ekonomiškai netikslingas.
| viso: |  |  |  |  | 4 | 61420.84 | 70 | 0 | 0 |  | 61420.84
Galvos smegenų chirurgijos skyrius ( 250400)
| Multifunkc.monit.su spalv.29 cm.monitoriumi | 1120643 | 1120643 | 2001-10-01 | vnt | 1 | 9123.61 | 10 |  |  | Korpusas deformuotas, sulūžęs
| Rimed portat. 4 kanalų trans. dopleris Four-Life | 1120983 | 1120983 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 27262.8 | 20
| Ligonio lova ADATTO el. | 11123839 | 11123839 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 2467.48 | 10 |  |  | Sulūžusi, ratai sulūžę
| Ligonio lova ADATTO el. | 11123840 | 11123840 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 2467.48 | 10 |  |  | Sugedęs remontuoti neracionalu
| Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 11123931 | 11123931 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 1556.39 | 10 |  |  | Sugedęs remontuoti neracionalu
| Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 11123932 | 11123932 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 1556.39 | 10 |  |  | Naudoti netinkama siūlau nurašyti
| Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 11123933 | 11123933 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 1556.39 | 10 |  |  | Sugedęs
| viso: |  |  |  |  | 7 | 45990.54 | 80 | 0 | 0 |  | 45990.54
Neurochirurgijos klinikos operacinė (250500)
| Galvinių nervų monitoravimo sistema | 1120982 | 1120982 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 28615.91 | 20 |  |  | Sugedęs signalo registravimo stiprintuvas ir maitinimo blokas
| viso: |  |  |  |  | 1 | 28615.91 | 20 | 0 | 0 |  | 28615.91
Neurochirurgijos intensyvios terapijos skyrius (250600)
| Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 1120065 | 1120065 | 1999-02-01 | vnt | 1 | 837 | 5 |  |  | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė.
| Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 1120069 | 1120069 | 1999-02-01 | vnt | 1 | 837 | 5 |  |  | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė.
| Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 1120073 | 1120073 | 1999-02-01 | vnt | 1 | 837 | 5 |  |  | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė.
| Dirb.plaučių ventiliacijos aparatas ELVIRA | 1377685 | 1377685 | 1998-12-01 | vnt | 1 | 31088.28 | 10
| Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 11123681 | 11123681 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 814.99 | 5 |  |  | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė.
| Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 11123682 | 11123682 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 814.99 | 5 |  |  | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė.
| viso: |  |  |  |  | 6 | 35229.26 | 35 | 0 | 0 |  | 35229.26
Neurologijos skyrius (260100)
| Ultragarsinis diagnostikos aparatas KRETZ Voluson | 1120704 | 1120704 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 74027.51 | 30 |  |  | Sugedusi pagrindinė elektroninė plokštė, dėl nutrūkusio detalių tiekimo nėra galimybės suremontuoti.
| Transkanalinis dopleris PIONEER | 1120960 | 1120960 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 33544.21 | 20 |  |  | Transkranijinis dopleris Pioneer nebenaudojamas, sugedus pagrindinei elektronikos plokštei ir dėl nutrūkusio detalių tiekimo nėra galimybės suremontuoti
| viso: |  |  |  |  | 2 | 107571.72 | 50 | 0 | 0 |  | 107571.72
Vaikų neurologijos skyrius (260200)
| Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1123570 | 1123570 | 2007-12-31 | vnt | 1 | 1550.92 | 5 |  |  | Pompa sugedusi, gedimas valdymo plokštėje.greitis neatitinka nustatyto eksplotuoti draudžiama. Dalys netiekiamos
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1550.92 | 5 | 0 | 0 |  | 1550.92
Nervų sistemos ligų ambulatorinis skyrius (260300)
Onkologijos skyrius (280100)
| Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 131180 | 131180 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1067.9 | 7.5
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1067.9 | 7.5 | 0 | 0 |  | 1067.9
Spindulinės terapijos skyrius ( 280200)
| Spindulinės terapijos simuliatorius Simniew 3000CT | 1120605/2 | 1120605(2) | 1999-12-01 | vnt | 1 | 263438.37 | 50 |  |  | Sugedės aukštos įtampos generatorius. Dėl susidėvėjusių mechaninių detalių neveikia stalo pakėlimas. Nuolatinės neprognozuojamos klaidos dėl senų kabelių.
| Individualus dozimetras RAD-60S | C1121257 | C1121257 | 2007-12-30 | vnt | 1 | 820.19 | 5 |  |  | Susidėvėjęs nepataisomai
| viso: |  |  |  |  | 2 | 264258.56 | 55 | 0 | 0 |  | 264258.56
Patologinės anatomijos skyrius (310100)
| Aparatas WESCOR 7520 citologiniams preparat. | 1120697 | 1120697 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 8509.04 | 20 |  |  | Sugedęs maitinimo šaltinis; susidėvėję valdymo rankenėlės
| Imunohistocheminių reakcijų automatas VENTANA | 1121169 | 1121169 | 2007-10-23 | vnt | 1 | 143535.68 | 50 |  |  | Sugegęs lemputės lizdas, sugedęs maitinimo šaltinis, susidėvėję rankenėlės
| Kriostatas HM 505N kompl. | 1376784 | 1376784 | 1997-04-01 | vnt | 1 | 30595.17 | 30
| Biolog. binokuliarinis mikroskopas TM-490 | 1376811 | 1376811 | 1997-06-01 | vnt | 1 | 1506.02 | 10 |  |  | Nestabiliai veikia. Pagridinės plokštės objektas. Pasenęs susidėvėjęs dažnai genda. Remontuoti neekonomiškas
| Biolog. binokuliarinis mikroskopas TM-490 | 1376812 | 1376812 | 1997-06-01 | vnt | 1 | 1506.02 | 10 |  |  | Susidėvėjęs siurblys ir dažų purškikai
| viso: |  |  |  |  | 5 | 185651.93 | 120 | 0 | 0 |  | 185651.93
Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriuas (320100)
| Universalus operacinis stalas Wedi-matic | 1120467 | 1120467 | 1999-03-01 | vnt | 1 | 11029.02 | 50 |  |  | Sudegusi pagrindinė valdymo plokštė
| Turniketas-kraują galūnėje stabdantis aparatas A.T | 11124127 | 11124127 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 3202.18 | 5
| Turniketas kraujotaką galūnėje stabdantis prietais | 11124254 | 11124254 | 2009-12-30 | vnt. | 1 | 3202.18 | 5
| viso: |  |  |  |  | 3 | 17433.38 | 60 | 0 | 0 |  | 17433.38
Psichiatrijos skyrius (330100)
| Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 131156 | 131156 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1067.9 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 131157 | 131157 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1067.9 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Video magnetofonas Panasonic | 1375578 | 1375578 | 1991-12-01 | vnt | 1 | 4670.12 | 10 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| viso: |  |  |  |  | 3 | 6805.92 | 25 | 0 | 0 |  | 6805.92
Pulmunologijos skyrius (340100)
| Pulsoksimetras OXYPLETH 520A | 1120767 | 1120767 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 1940.45 | 5 |  |  | Dėl švirkštinės pompos potencinės energijos praradimo Atsirado sisteminės plokštės gedimas, švirkšto postūmio mechanikos gedimas, bei korpuso defektai. Atsarginės dalys šiam įrenginiui netiekiamos
| Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1123571 | 1123571 | 2007-12-31 | vnt | 1 | 1550.92 | 5 |  |  | Sugedo šio įrenginio pagrindinė valdymo plokštė, dėl šios priežasties pulsoksimetras neįsijunga ir negali atlikti savo funkcijų. Plokštės gedimas netaisomas, įrenginio atsarginės dalys netiekiamos
| Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1123572 | 1123572 | 2007-12-31 | vnt | 1 | 1550.92 | 5 |  |  | Ligonių transportavimo vėžimėlis stipriai rūdija paviršius aodirbimo darbai šio proceso nebesustabdo. Vėžimėlio ratukai nuo senumo nesisuka korpusas atrodė neestetiškai, įrenginės nėra tinkamas tolimesnei eksplotacijai
| viso: |  |  |  |  | 3 | 5042.29 | 15 | 0 | 0 |  | 5042.29
Rentgeno skyrius (350100)
| Rentgeno ap-tas mobilus palatinis TMS15 | 13037 | 13037 | 2001-12-29 | vnt | 1 | 17220.81 | 50 |  |  | Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjas. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Šiuo metu neveikiantis ir neberemontuojamas
| Rentgeno aparatas portatyvus Mobilett Plus E | 1120001 | 1120001 | 1999-01-01 | vnt | 1 | 39127.66 | 60 |  |  | Neveikiantis. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Nefunkcionuoja kondensatorių blokas, nepasiekiami reikiami parametrai.
| Rentgeno aparatas portatyvus Mobilett Plus E | 1120002 | 1120002 | 1999-01-01 | vnt | 1 | 39127.66 | 60 |  |  | Aparatas nusidėvėjas mechaniškai: negalima pasukti rengeno vamzdžio kolonos, nesusicentruoja su plaučiu stovu. Rengeno vamzdis nesandarus (alyvos pratekėjimas).
| Univer.rentgenografijos aparatas Multix Pro | 1120430 | 1120430 | 1999-06-01 | vnt | 1 | 88659.64 | 160 |  |  | Aparatas nusidėvėjas mechaniškai: stalviršis turi mechaninių pažeidimų, sudegęs aukštos įtampos transformatorius, rengeno vamzdyje sudegęs vienas židinys.
| Univer.rentgenografijos aparatas Multix Pro | 1120431 | 1120431 | 1999-06-01 | vnt | 1 | 88659.64 | 160 |  |  | Rentgeno aparatas yra fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs.Nepasiekiama nustatyta įtampa, dėl to prastėja rentgeno nuotraukų kokybė. Taip pat nusidėvėjusi ir neremontuojama dujinė bolimatoriaus aukščio padėties reguliavimo konstrukcija. Prietaisas neatitinka HN Reikalavimo.
| viso: |  |  |  |  | 5 | 272795.41 | 490 | 0 | 0 |  | 272795.41
Tomografijų skyrius (350200)
| Magnetinio rezonanso aparatas Magnetom Avanto | 11123648 | 11123648 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 1611431.3 | 900 |  |  | Vykdant SAM nurodymą (2022.04.05 raštas Nr. 6.75 Mr-13)10-1635 įsigyjant naują MR aparatą, senasis turi būti nurašytas
| BMR cholangiografinių režimų progr.įranga | 1120662 | 1120662 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 81166.01 | 10
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1692597.31 | 910 | 0 | 0 |  | 1692597.31
Intervencinės radiologijos skyrius (350400)
| Vežimėlis ligonių transportavimui ES701 | 1120213 | 1120213 | 1999-04-27 | vnt | 1 | 1519.06 | 10
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1519.06 | 10 | 0 | 0 |  | 1519.06
Reumatologijos skyrius (370100)
| Ligonio lova ADATTO el. | 11123841 | 11123841 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 2467.48 | 10 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Ligonio lova ADATTO el. | 11123847 | 11123847 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 2467.48 | 10 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Ligonio lova ADATTO el. | 11123853 | 11123853 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 2467.48 | 10 |  |  | Sulūžusi, ratai neveikia, suplyšęs apdangalas
| viso: |  |  |  |  | 3 | 7402.44 | 30 | 0 | 0 |  | 7402.44
Kraujagyslių chirurgijos skyrius (390200)
| Portatyv.dopleris perifer.kraujagyslių kraujotakai | 1121453 | 1121453 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 1080.15 | 10
| Portatyv.dopleris perifer.kraujagyslių kraujotakai | 1121454 | 1121454 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 1080.15 | 10
| Biuro kompiuteris VECTOR AK09.M9 S/N123399+2 komut. | 1123510 | 1123510 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 789.17 | 7.5
| viso: |  |  |  |  | 3 | 2949.47 | 27.5 | 0 | 0 |  | 2949.47
Krūtinės chirurgijos skyrius (390300)
| Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 131198 | 131198 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1067.9 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Biuro kompiuteris VECTOR AK09.M9,S/N123399+2 komut | 1123511 | 1123511 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 789.17 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| viso: |  |  |  |  | 2 | 1857.07 | 15 | 0 | 0 |  | 1857.07
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos operacinė (390400)
| Rentgeno aparatas.Skaitm.elektrofiz. Rentgeno sistema C lankas s.nr. 20240 | 1121682 | 1121682 | 2007-04-01 | vnt. | 1 | 403846.15 | 150
[6 empty] | 1 | 403846.15 | 150 | 0 | 0 |  | 403846.15
Širdies chirurgijos anestezioogijos ir intensyviosios terapijos skyrius (390500)
| Chirurginis siurblys su pastoviu ir interminuojanč | 1121770 | 1121770 | 2007-12-31 | vnt | 1 | 1156.22 | 5 |  |  | Neveikia intrmituojančiu rėžimu, sulūžęs priekinis ir galinis korpusas, sugedęs rodyklinis vakumetras, išlūžusios reguliavimo rankenėlės, korozijos paveiktas vidinis laikmatis. Dalys nebetiekiamos.
| Ligonių šildymo oru sistema Warm Air CS2 | 1121397 | 1121397 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 1903.98 | 5
| Funkcinė lova 4-rių dalių | 131072 | 131072 | 2006-09-29 | vnt | 1 | 3027.35 | 10
| Pakabinama švirkštinių pompų sistema su 5 švirkštinėm pompom vienoje | 131130 | 131130 | 2006-09-30 | vnt | 1 | 5652.17 | 20
| Fibrobronchoskopas su papildomu zondu manipuliacijoms | 1121456 | 1121456 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 12267.8 | 20
| Analizatorius biochemijos HB, Ht kraujo dujų | 131024 | 131024 | 2006-09-29 | vnt | 1 | 44881.61 | 10
| Analizatorius biochemijos HB, Ht kraujo dujų | 131025 | 131025 | 2006-09-29 | vnt | 1 | 44881.61 | 10
| Hemodinamikos sistema IntelliVue MP30 | 13652 | 13652 | 2005-12-30 | vnt | 1 | 15509.15 | 5
| viso: |  |  |  |  | 8 | 129279.89 | 85 | 0 | 0 |  | 129279.89
Vaikų chirurgijos klinikos operacinė (410200)
| Elektrinis dermatomas Zimmer | 11123810 | 11123810 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 11783.91 | 5
[6 empty] | 1 | 11783.91 | 5 | 0 | 0 |  | 11783.91
II Vaikų ligų skyrius (420200)
| Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 11124052 | 11124052 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 1556.39 | 10 |  |  | Nuop intensyvaus naudojimo lova išklibusi, ne horizontali, keisti nėra dalių, hidraulinis pakėlėjęs meveikia. Gamintojo nepalaikoma
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1556.39 | 10 | 0 | 0 |  | 1556.39
Veido žandikaulių chirurgijos skyrius (430100)
| Univer. operac. stalas Medi-matic 125101 | 1120466 | 1120466 | 1999-09-01 | vnt | 1 | 7836.54 | 50 |  |  | Stalas sukiai kilnojasi, leidžia tepalą pagrindinė tepalo pompa. Išdilę visi stalo valdymo šarnyrai.
| Stalas operacinis | K1373171 | K1373171 | 1984-06-01 | vnt | 1 | 912.3 | 50 |  |  | Stalas leidžia tepalą, atsarginių dalių nėra, siūlau nurašyti
| Stomatologinis įrenginys Knight | 13229 | 13229 | 2002-12-19 | vnt | 1 | 9970.17 | 60
| Stomatologinis įrenginys Knight | 13230 | 13230 | 2002-12-19 | vnt. | 1 | 10096.44 | 60
| viso: |  |  |  |  | 4 | 28815.45 | 220 | 0 | 0 |  | 28815.45
Romainių ligoninė (440400)
| Bakteriocidinė ventiliacijos lempa (buv.inv.Nr.123 | 13590 | 13590 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 2143.19 | 5 |  |  | Stovas nestabilus. Sugedęs ventiliatoriaus variklis. Subraižytas lempos korpusas
| viso: |  |  |  |  | 1 | 2143.19 | 5 | 0 | 0 |  | 2143.19
ROM Ambulatorinis diagnostikos centras (440500)
| Videobronchoskopinė sistema | 11124144 | 11124144 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 228454.88 | 30 |  |  | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga
| Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 11124144R | 11124144R | 2012-12-31 | vnt | 1 | 0 |  |  |  | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga
| Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 11124144RE | 11124144RE | 2013-06-28 | vnt | 1 | 0 |  |  |  | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga
| Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 11124144REM | 11124144REM | 2014-02-14 | vnt | 1 | 0 |  |  |  | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga
| Bronchosfibroskopas BF-1T60 | 1124169/1 | 1124169(1) | 2009-12-30 | vnt | 1 | 13092.95 | 20 |  |  | #N/A
| Bronchofibroskopas BF-1T60(remontas inv.nr.11124169(1)) | 11124169R | 11124169R | 2012-12-31 | vnt | 1 | 0 |  |  |  | Aparatas remontuotas 2 kartus. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga
| Bronchofibroskopas BF-1T60(remontas inv.nr.11124169(1)) | 111241691RE | 111241691RE | 2014-01-30 | vnt | 1 | 0 |  |  |  | Aparatas remontuotas 2 kartus. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga
| Asmeninis kompiuteris PC1 HP DX5150 sff su monitoriumi | 1394719 | 1394719 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5
| Asmeninis kompiuteris PC1 HP DX5150 sff su monitoriumi | 1394721 | 1394721 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5
| Asmeninis kompiuteris PC1 HP DX5150 sff su monitoriumi | 1394722 | 1394722 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5
| Asmeninis kompiuteris PC1 HP DX5150 sff su monitoriumi | 1394723 | 1394723 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5
| Asmeninis kompiuteris PC1 HP DX5150 sff su monitoriumi | 1394778 | 1394778 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5
| viso: |  |  |  |  | 12 | 247170.48 | 87.5 | 0 | 0 |  | 247170.48
ROM Ūkio skyrius (440700)
| Katilas GDR | 13275 | 13275 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 1104.32 | 20
| Vaizdo stebėjimo komplektas | K54030 | K54030 | 2007-12-29 | vnt | 1 | 3861.76 | 40
[6 empty] | 2 | 4966.08 | 60 | 0 | 0 |  | 4966.08
ROM II tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo skyrius (441000)
KUL Reabilitacijos skyrius (460100)
| Defibriliatorius HeartOn AED A10 | 7000014306 | 7000014306 | 2014-12-17 | vnt | 1 | 1612.03 | 10
[6 empty] | 1 | 1612.03 | 10 | 0 | 0 |  | 1612.03
KUL fizinės medicinos reabilitacijos ir kineziterapijos skyrius (460202)
| Eisenos lavinimo bėgtakis su svorio kompensavimo sistema | 7000013641 | 7000013641 | 2014-11-28 | vnt | 1 | 28035.22 | 20 |  |  | Sugedo bėgimo takelio valdymo panelė,neužsikrauna sistemos programinė įranga. Suremontuoti takelį nėra galimybės, nes gamintojas nebetiekaia dalių šio modelio prietaisams
| viso: |  |  |  |  | 1 | 28035.22 | 20 | 0 | 0 |  | 28035.22
Konservatyviosios onkologijos skyrius (470200)
| Vežimėlis maisto pervežimui (buv.inv.Nr.1220 1021) | 13866 | 13866 | 2005-11-01 | vnt | 1 | 803.12 | 5 |  |  | Nebeveikia Kaitinimas, Neturi CE ženklo
| viso: |  |  |  |  | 1 | 803.12 | 5 | 0 | 0 |  | 803.12
Ol Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyrius (470400)
| Monitor Cardiocap (buv.inv.Nr.1230 7943) | 13759 | 13759 | 2005-11-01 | vnt | 1 | 19772.36 | 10 |  |  | Suplyšusi valdymo klaviatūros apsauga sugedęs tinklo jungiklis. Atsarginių dalių tiekimas nutrauktas
| viso: |  |  |  |  | 1 | 19772.36 | 10 | 0 | 0 |  | 19772.36
OL Ambulatorinis skyrius (470500)
OL Radiologinės diagnostikos skyrius (470600)
| Siemens Multix MP AXIOM rentgeno aparatas | 1123553 | 1123553 | 2007-12-31 | vnt | 1 | 231694.57 | 200
[6 empty] | 1 | 231694.57 | 200 | 0 | 0 |  | 231694.57
OL Operacinė (470700)
| Garų sterilizat.Amsco Century SL su pried | 13837 | 13837 | 2005-11-01 | vnt | 1 | 120247.34 | 100 |  |  | Reikalingos detalės remontui. Gamintojas atsakė, kad detalės- nebegaminamos. Įrengimas - pasenęs
| Aparatas ultragarsinis chirurg.Lara-Don(buv.inv.Nr. | 13853 | 13853 | 2005-11-01 | vnt | 1 | 881.6 | 10 |  |  | Neatitinka komplektacijos. Neturi CE ženklo
| viso: |  |  |  |  | 2 | 121128.94 | 110 | 0 | 0 |  | 121128.94
OL infekcijų kontrolės tarnyba (471200)
OL Archyvas (472100)
| Personal. kompiuteris PC AT-486 DX-50 (buv.inv.Nr. | 13939 | 13939 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 2637.86 | 7.5 |  |  | Sugedo. Remontuoti neapsimoka.
| viso: |  |  |  |  | 1 | 2637.86 | 7.5 | 0 | 0 |  | 2637.86
LOP Vaikų reabilitacijos ligoninė "Lopšelis" (480000)
LOP Administracija (480400)
| Pulsoksimetras | 16000160 | 16000160 | 2002-02-07 | vnt | 1 | 1013.67 | 5 |  |  | Sugedusi elektronika
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1013.67 | 5 | 0 | 0 |  | 1013.67
LOP Ūkio priežiūros ir tiekimo skyrius (480500)
| Televizorius Sony J29 | 16110062 | 16110062 | 1998- | vnt | 1 | 1086.08 | 5
| Namelis | 16550253 | 16550253 | 2009- | vnt | 1 | 1464.75 | 5
| Žaidimų kompleksas | 16550248 | 16550248 | 2009- | vnt | 1 | 1654.31 | 5
| Autoklavas | 16220231 | 16220231 | 2009- | vnt | 1 | 2980.19 | 501
| viso: |  |  |  |  | 4 | 7185.33 | 516 | 0 | 0 |  | 7185.33
LOP Abilitacijos/Reabilitacijos ir slaugos skyrius (480701)
| Vakuuminis siurblys | 16220166 | 16220166 | 2001-09-28 | vnt | 1 | 868.86 | 5 |  |  | Sudegęs siurblio variklis, remontuoti neapsimoka
| El. ligonio keltuvas REL250 | 16220193 | 16220193 | 2006-11-07 | vnt | 1 | 1013.67 | 10
| viso: |  |  |  |  | 2 | 1882.53 | 15 | 0 | 0 |  | 1882.53
LOP Ambulatorinis skyrius (480800)
| Spec. spinta | 01600021 | 01600021 | 2009-10-13 | vnt | 1 | 819.86 | 5
| Gyvybinių funkcijų monitorius | 16550258 | 16550258 | 2009-01-01 | vnt | 1 | 1904.25 | 10
| Gyvybinių funkcijų monitorius | 16550259 | 16550259 | 2009-01-01 | vnt | 1 | 1904.25 | 10
| viso: |  |  |  |  | 3 | 4628.36 | 25 | 0 | 0 |  | 4628.36
Rūbinių ir korpusų priežiūros skyrius (500115)
| Registratūros barjeras (2 darbo vietos) | 1122358 | 1122358 | 2007-09-25 | vnt | 1 | 3327.64 | 15 |  |  | Susidėvėjęs, sulūžęs
| Registratūros spinta byloms | 1122360 | 1122360 | 2007-09-25 | vnt | 1 | 828.41 | 15 |  |  | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti
| Registratūros spinta byloms | 1122361 | 1122361 | 2007-09-25 | vnt | 1 | 828.41 | 15 |  |  | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti
| Registratūros spinta byloms | 1122362 | 1122362 | 2007-09-25 | vnt | 1 | 828.41 | 15 |  |  | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti
| viso: |  |  |  |  | 4 | 5812.87 | 60 | 0 | 0 |  | 5812.87
Paslaugų skyrius (500301)
| Universali pavara MKN-11M | 162384 | 162384 | 2005-11-01 | vnt | 1 | 1431.59 | 20
[6 empty] | 1 | 1431.59 | 20 | 0 | 0 |  | 1431.59
EITT Dujų skyrius (500501)
| Siurblys K-45-30 (buv.inv.Nr.1230 2078) | 13743 | 13743 | 2005-11-01 | vnt | 1 | 821.94 | 20 |  |  | Fiziškai susidėvėjęs, naudojimui netinkamas.
| Siurblys K-45-30 (buv.inv.Nr.1230 2079) | 13744 | 13744 | 2005-11-01 | vnt | 1 | 821.94 | 20 |  |  | Fiziškai susidėvėjęs, surudyjęs, naudojimui netinkamas.
| viso: |  |  |  |  | 2 | 1643.88 | 40 | 0 | 0 |  | 1643.88
Medicininės technikos tarnyba (500600)
| Kilovoltmetras Rod/Flu 55-145 KVp | 1376915 | 1376915 | 1997-09-01 | vnt | 1 | 1537.01 | 25 |  |  | Kilovoltmetro izoliatoriai nuo senumo sutrūkinėję, plastikas praradęs izoliacines savybes. Metaliniai kontaktai pažeisti korozijos
| viso: |  |  |  |  | 1 | 1537.01 | 25 | 0 | 0 |  | 1537.01
Infekcijų kontrolės tarnyba (510300)
| Garo sterilizatorius HS6617 AR2 su priedais | 1120810 | 1120810 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 57636.19 | 150
| Garo sterilizatorius HS6617 AR2 su priedais | 1120811 | 1120811 | 2005-01-01 | vnt | 1 | 57636.19 | 150
[6 empty] | 2 | 115272.38 | 300 | 0 | 0 |  | 115272.38
Radiacinės saugos tarnyba (510400)
| Dozimetras DPG-05M | K1375047 | K1375047 | 1990-07-01 | vnt | 1 | 955.75 | 5
| Dozimetras S2010M | K1376542 | K1376542 | 1997-01-01 | vnt | 1 | 1621.87 | 5
[6 empty] | 2 | 2577.62 | 10 | 0 | 0 |  | 2577.62
Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos Vaistinė (520102)
| Spinta džiovinimo | K1375541 | K1375541 | 1992-06-01 | vnt | 1 | 16438.25 | 10
| Spinta džiovinimo ŠDD-250 | 1375074 | 1375074 | 1975-07-04 | vnt | 1 | 1492.7 | 10
| Spinta džiovinimo | 135259 | 135259 | 1982-05-01 | vnt | 1 | 1064.93 | 10
| Spinta džiovinimo | 1373949 | 1373949 | 1987-11-01 | vnt | 1 | 1016.86 | 10
| viso: |  |  |  |  | 4 | 20012.74 | 40 | 0 | 0 |  | 20012.74
Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnyba (520200)
| Ultragarsinis aparatas SSA-580A/E2 NEMIO XG MK2 TO | 1121146 | 1121146 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 71767.84 | 200
| viso: |  |  |  |  | 1 | 71767.84 | 200 | 0 | 0 |  | 71767.84
Ambulatorinių paslaugų kooodinavimo tarnybos administracija (520201)
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394625 | 1394625 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394626 | 1394626 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394627 | 1394627 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394628 | 1394628 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394629 | 1394629 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394630 | 1394630 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394631 | 1394631 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394632 | 1394632 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394633 | 1394633 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1394634 | 1394634 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1124.53 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| viso: |  |  |  |  | 10 | 11245.3 | 75 | 0 | 0 |  | 11245.3
Netekęs galios (Ausų nosies ir gerklės ligų ambulatorinis skyrius) (520206)
| Audiometras klin AC40 kompl | 13033 | 13033 | 2001-12-22 | vnt | 1 | 7813.95 | 20 |  |  | Neveikia Channel stiprintuvas ir mikroprocesorinis valdymas. Neremontuotinas, nes prietaisas nebegaminamas
| Audiometras klin AC40 kompl | 13034 | 13034 | 2001-12-22 | vnt | 1 | 7813.95 | 20 |  |  | Sugedęs maitinimo blokas ir procesoriaus plokštė. Prietaisas nebegaminamas ir servisas neteikiamas
| Audiometras klin AC40 kompl | 13035 | 13035 | 2001-12-22 | vnt | 1 | 7813.95 | 20 |  |  | Įrenginys morališkai ir techniškai pasenęs, gamintojo nebepalaikomas ir atsarginės dalys netiekiamos
| Audiometras impedanso AZ26 | 13674 | 13674 | 2005-12-20 | vnt | 1 | 6458.53 | 20 |  |  | Blogai dirba zondas ir signalo stiprintuvas. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos
| Kompiuter.-integruota laringostroboskopo sist komp | 1120164 | 1120164 | 1999-03-01 | vnt | 1 | 68512.51 | 50 |  |  | Blogai veikia laringostroboskopo mazgas, kompiuteris stringa, nerodoma vienos spalvos dedamoji. Modelis nebegaminamas, dalys nebetiekiamos.
| Otorinolaringologo diagnostinė darbo vieta | 1120617 | 1120617 | 2001-04-01 | vnt | 1 | 36402.05 | 20 |  |  | Sugedęs vakuminis siurblys. Nesandarumai oro kompresoriaus linijoje (sukietėjusios šlangos ir tarpinės.
| Komp.otoakustinės emisijos apar.Otodynamics | 1120637 | 1120637 | 2001-06-01 | vnt | 1 | 14046.57 | 20 |  |  | Sudegęs signalo stiprintuvas. Įrenginys nebegaminamas.
| Optinė sist.vidur.ausiai tirti su vaizdo dokumenta | 1121128 | 1121128 | 2007-10-23 | vnt | 1 | 26207.43 | 50 |  |  | Vaizdo apdorojimo/ videokameros sistemos gedimas. Įranga nebegaminama, servisas nebeteikiamas.
| Audiometras komplekte | 1393000 | 1393000 | 1994-09-01 | vnt | 1 | 1965.07 | 5 |  |  | Neveikia vienos landos CH2. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos.
| Ribofibroskopas su šviesos šaltiniu LH-150PC | K13026 | K13026 | 2001-12-19 | vnt | 1 | 5553.46 | 20 |  |  | Sukietėjusi ir trupanti ribofibroskopo apsauginė danga.
| BERA komlp EP15 su zondu kūdikių skriningui | K13027 | K13027 | 2001-12-22 | vnt | 1 | 17624.83 | 50 |  |  | Zondo gedimas. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos
| Audiometras klin AC40 kompl | K13032 | K13032 | 2001-12-22 | vnt | 1 | 7813.95 | 50 |  |  | Įrenginys morališkai ir techniškai pasenęs, gamintojo nebepalaikomas ir atsarginės dalys netiekiamos
| Klinikinis audiomonitorius | K1376091 | K1376091 | 1994-04-01 | vnt | 1 | 5256.02 | 50 |  |  | Sugedęs vieno kanalo stiprintuvas ir maitinimo šaltinis. Prietaisas nebegaminamas, dalys nebetiekiamos.
| viso: |  |  |  |  | 13 | 213282.27 | 395 | 0 | 0 |  | 213282.27
Ambulatorinis diagnostikos centras (520209)
Informacinių technologijų tarnyba (530200)
| 10 M bit/s tinklo adapteris | 1392468 | 1392468 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1585.81 | 7.5 |  |  | Sugedęs
| Techninė iranga | SAMESN3011 | SAMESN3011 | 2008-08-25 | vnt | 1 | 47395.18 | 50 |  |  | Pasenusi, nebepalaikoma
| viso: |  |  |  |  | 2 | 48980.99 | 57.5 | 0 | 0 |  | 48980.99
Operatyvusis darbo koordinavimo centras (530701)
| Peidžerio stotis People Finder Plus | 163254 | 163254 | 2007-12-31 | vnt | 1 | 4322 | 10 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Radio stotis Motorola GM-300 | 163255 | 163255 | 1999-05-10 | vnt | 1 | 1634.62 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Printeris Nr. CO 18130 | 1392488 | 1392488 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 14883.28 | 4.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| Kompiuteris P-120/16E | 1393343 | 1393343 | 2000-12-01 | vnt | 1 | 1228.86 | 7.5 |  |  | Sugedęs, remontuoti neracionalu
| viso: |  |  |  |  | 4 | 22068.76 | 29.5 | 0 | 0 |  | 22068.76
Medicininės statistikos tarnyba (530900)
| Stacionarus kompiuteris HP Compaq | SAMES141444 | SAMES141444 | 2008-08-25 | vnt | 1 | 1307.2 | 7.5
[6 empty] | 1 | 1307.2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 1307.2
Genetikos ir molekulinės medicinos Laboratorija (560100)
| CO2 inkubatorius | 1121159 | 1121159 | 2007-10-23 | vnt | 1 | 6371.64 | 20
| viso: |  |  |  |  | 1 | 6371.64 | 20 | 0 | 0 |  | 6371.64
Skubios pagalbos skyrius (570100)
| Dirbtinės plaučių ventiliacijos a-tas Vela Tbird C | 1121358 | 1121358 | 2007-10-24 | vnt | 1 | 15060.24 | 20
| Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 11123683 | 11123683 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 814.99 | 5
| Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 11123684 | 11123684 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 814.99 | 5
| Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 11123685 | 11123685 | 2008-12-30 | vnt | 1 | 814.99 | 5
[6 empty] | 4 | 17505.21 | 35 | 0 | 0 |  | 17505.21
Iš viso:
[6 empty] | Joana Čeponienė, Medicinos technikos tarnybos vadovė | [5 empty] | 5678583.65
Arvydas Šteinas, IT skyriaus specialistas
Giedrius Keturakis, MTT vyresnysis inžinierius
Ramūnas Verikas, transporto tarnybos mechanikas
Note on B340: Author: atidaviau parašui

## Duomenys (hidden)
Eil. Nr. | Inventorinis Nr. | Pirkimo data | Aprašas | Įsigyjimo vertė | Kaštų centras | Nurašymo priežastis | Kodas1/ Nuoroda | Kodas2/ Sąskaita | Kodas3/ apsk. kodas
| 1394684 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HPx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 100500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394684 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394693 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 100600 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394693 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394701 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 100600 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394701 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394702 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 100600 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394702 | 120820SAM | 211100SAM
| 1120804 | 2005-01-01 | Automatinis lentelių projektorius C2P | 1909.46 | 100600 | Susidėvėjo, neveikia nuotolinio valdymo pultas, prietaiso negalima įjungti ir valdyti | 1120804 | 120530SAM | 210100SAM
| 1394769 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 110200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394769 | 120820SAM | 211100SAM
| 1120967 | 2005-01-01 | Automatinė infuzinė pompa IP520S | 863.65 | 110300 | Sugedusi. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Neturi CE ženklinimo. | 1120967 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120176 | 1999-03-01 | Elektrochirurg.priet. Erbatom ICC 200 komp. | 5507.7 | 110400 | Atsarginės dalys neteikiamos | 1120176 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120177 | 1999-03-01 | Elektrochirurg.priet. Erbatom ICC 200 komp. | 5507.7 | 110400 | Atsarginės dalys neteikiamos | 1120177 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121002 | 2005-01-01 | Stalas operacinis akušerijai-ginekologijai | 11135.89 | 110400 | Atsarginės dalys neteikiamos | 1121002 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121003 | 2005-01-01 | Stalas operacinis akušerijai-ginekologijai | 11135.89 | 110400 | Atsarginės dalys neteikiamos | 1121003 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123797 | 2008-12-30 | Laporoskopinė įranga ginekologinėms operacijoms | 114729.87 | 110400 | Susidėvėjęs optikos sugriebimo mechanizmas. Užsakyti dalių-neįmanoma. | 11123797 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120334 | 1999-04-01 | STILLE "SCANDIA RC" operacinis stalas | 32265.99 | 120100 | Korpusas pažeistas korozijos, hidraulinė sistema nesandari, gamintojas atsarginių dalių netiekia. | 1120334 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120987 | 2005-01-01 | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | 17333.76 | 120100 | Akumuliatoriai praradę talpumą, ištekėjusi rugštis apliejo pagrindinę plokštę. Monitorius neužsikrauna, monitoriaus servisas nepalaikomas | 1120987 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120097 | 1999-02-01 | Švirkštinis siurblys SEP 12S PLUS | 1042.63 | 120102 | Sulankstyta pavara korpusas sutrūkęs gedimas plokštėje, remontas ekonomiškai nenaudingas | 1120097 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377628 | 1998-09-01 | MPH 1233 monitorius ULTINA | 14435.47 | 120102 | Monitorius neveikia. Sugedusi maitinimo plokštė. Sugedusi Vaizdo plokštė. Turi išorinių nusidėvėjimų suskilęs korpusas | 1377628 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377630 | 1998-09-01 | MPH 1233 monitorius ULTINA | 14435.47 | 120102 | Monitorius neveikiantis, servisas nepalaikomas | 1377630 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377644 | 1998-09-01 | MPH monitorius CARDIOCAP II | 17131.13 | 120102 | Įrenginys neveikia. Sugedusi įrenginio pagrindinė valdymo plokštė. Sugadintas suskaldytas korpusas | 1377644 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377650 | 1998-09-01 | MPH monitorius CARDIOCAP II | 17131.13 | 120102 | Monitorius neveikiantis, nenaudojamas Dalys netiekiamos, servisas nepalaikomas | 1377650 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120113 | 1999-01-01 | Švirkštinis siurblys SEP 12S Plus | 1042.63 | 120200 | Susidėvėjęs. Sulūžęs. Remontas netikslingas. | 1120113 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120242 | 1999-05-05 | Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 2693.47 | 120200 | Susidėvėjęs. Dalys nebetiekiamos | 1120242 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120243 | 1999-05-05 | Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 2693.47 | 120200 | Gedimas pagrindinėje plokštėje. Atsarginės dalys nebetiekiamos. | 1120243 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120356 | 1999-05-05 | Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 2693.47 | 120200 | Susidėvėjęs. Sugedusi pagrindinė plokštė. Dalys nebetiekiamos. | 1120356 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120770 | 2005-01-01 | Pulsoksimetras su neinvaziniu ASK Mini | 3475.44 | 120200 | Gedimas pagrindinėje plokštėje. Atsarginės dalys nebetiekiamos. | 1120770 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377307(2) | 1998-03-01 | Narkozės aparatas EXCEL 210 SE | 21277.8 | 120400 | Sugedęs, dalys nebetiekiamos | 1377307(2) | 120530SAM | 210100SAM
| 1120333 | 1999-04-01 | Operacinis stalas Scaudia RC | 32265.99 | 150200 | Stalo pneumatinės šlangelės sutrūkusios, praradusios sandarumą, praleidžia tepalą. Stalo lygio davikliai sulūžę, pultelis sulūžęs. Dėl nepalaikomo gamintojo serviso, nėra galimybės suremontuoti. | 1120333 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120451 | 1999-09-01 | Univer. operacinis stalas ORX 200 | 10301.11 | 150200 | Susidėvėjo hidraulinės dalys, dalių tiekimas nutrauktas | 1120451 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124178 | 2008-12-30 | Chirurg. operacijoms skirtos laparoskopinės įrangos kompl. | 91880.02 | 150200 | Sugedusi laparoskopinė kamera ir elektrochirurginis prietaisas. Sutvarkyti nėra galimybės, gamintojo palikymas nutrauktas | 11124178 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120236 | 1999-04-01 | Vežimėlis ligonių transportavimui ETS740 | 901.88 | 150400 | Netinkamas naudojimui. Nutrauktas gamintojo palaikymas | 1120236 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123677 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 150400 | Netinkama naudojimui. Nustatyti gedimai yra nepataisomi. | 11123677 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123740 | 2008-12-30 | Minimalios komplektacijos gyvybinių f-jų monitoriu | 3579.27 | 150500 | Neveikia monitoriaus ekranas, sugedusi matrica. Atsarginių dalių tuiekimas nutrauktas, pataisyti galimybės nėra. | 11123740 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120237 | 1999-04-01 | Vežimėlis ligonių transportavimui ETS740 | 901.88 | 150600 | Netinkamas naudojimui. Nepataisomas | 1120237 | 120530SAM | 210100SAM
| 13081 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8Hkomplek | 9945.55 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13081 | 120530SAM | 210100SAM
| 13082 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 9945.55 | 160100 | Nedirba orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13082 | 120530SAM | 210100SAM
| 13083 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 9945.55 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13083 | 120530SAM | 210100SAM
| 13084 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 9945.55 | 160100 | Sugedęs orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13084 | 120530SAM | 210100SAM
| 13085 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 9945.55 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13085 | 120530SAM | 210100SAM
| 13126 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8Hkomplek | 8616.49 | 160100 | Sugedęs orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13126 | 120530SAM | 210100SAM
| 13127 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compakt A/8-Hkomplek | 8616.77 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Remontuoti galimybių nėra, detalių negamina. | 13127 | 120530SAM | 210100SAM
| 13128 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng KNIG HTA Sepsis 21 komplekte | 8616.77 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Susidėvėjusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13128 | 120530SAM | 210100SAM
| 13129 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng KNIG HTA Sepsis 21 komplekte | 8616.77 | 160100 | Nedirba orinis įrankių valdymo blokas. Sudilusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13129 | 120530SAM | 210100SAM
| 13223 | 2002-12-30 | Stomotologinis įrenginys komplekte Knight | 10052.71 | 160100 | Susidėvėjusi kėdės pakėlimo pavara. Detalių nėra nes negamina. | 13223 | 120530SAM | 210100SAM
| 13224 | 2002-12-30 | Stomotologinis įrenginys komplekte Knight | 9878.94 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Susidėvėjusi kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13224 | 120530SAM | 210100SAM
| 13225 | 2002-12-30 | Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 8573.91 | 160100 | Nedirba orinis įrankių valdymo blokas. Sudilusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13225 | 120530SAM | 210100SAM
| 13226 | 2002-12-30 | Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 10005.36 | 160100 | Susidėvėjusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara.Paciento apšvietimo lempos reflektorius išdegęs.Detalių nėra nes negamina. | 13226 | 120530SAM | 210100SAM
| 13228 | 2002-12-30 | Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 9496.93 | 160100 | Susidėvėjusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Paciento apšvietimo lempos reflektorius išdegęs. Taisymui galimybių nėra, nes detalės negaminamos. | 13228 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120796 | 2005-01-01 | Stomatologijos įrenginiai kompl. | 9247.28 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Susidėvėjusi kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 1120796 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120797 | 2005-01-01 | Stomatologijos įrenginiai kompl. | 9247.28 | 160100 | Nedirba orinis įrankių valdymo blokas. Sudilusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 1120797 | 120530SAM | 210100SAM
| 1376872 | 1997-09-01 | Universali stomatolog. kab. sekcija M-ESM01 | 870.6 | 160100 | Sekcija sulūžusi, nuo drėgmės supuvusi. Remontuoti neįmanoma | 1376872 | 120530SAM | 210100SAM
| 13077 | 2002-12-21 | Mikrovariklis K12-Installation EWL 4960/4990 | 1527.75 | 170100 | Mikrovariklio mechanizmas daug kartų taisytas jau visai sudilęs. Valdymo blokas dažnai naudotas, išlūžęs sverta, daug kartų taisytas, naudoti netinkamas | 13077 | 120530SAM | 210100SAM
| 13140 | 2002-12-21 | Gipso stalas M-GD03 | 976.02 | 170100 | Stalas visiškai suiręs. Medžio drožlių plokštės stipriai paveiktos vandens. Dar yra nerūdijančio plieno skados stalviršis. Aplankstytas | 13140 | 120530SAM | 210100SAM
| 13176 | 2002-12-21 | Judesių analizatorius ZEBRIS JMA, kompiuterinis, stomatognatinės sistemos | 21818.23 | 170100 | Analizatorius nenaudojamas dėl programinės įrangos, kuri nesuderinama su šiuolaikiniais kompiuteriais, darbui reikalingas jau nenaudojamas CD disko grotuvas, laidų izoliacija sutrūkinėjusi | 13176 | 120530SAM | 210100SAM
| 13160 | 2002-12-21 | Studento darbo vieta M-MS03 su kėdute | 3726.25 | 170100 | Stringa stalo stalčiai, apžiūrėjimo lempos laikikliai susidėvėję. Kėdės paviršius susitrinęs, suplyšusi danga. | 13160 | 120810SAM | 310M/0810
| 13175 | 2002-12-21 | Paciento imitacijos modelis (fantomas) DPS | 1647.39 | 170100 | Sugadintas. Įstrigo modelio kaklo fiksatorius. Remontuoti neįmanoma. | 13175 | 120530SAM | 210100SAM
| 13161 | 2002-12-21 | Studento darbo vieta M-MS03 su kėdute | 3726.25 | 170100 | Stringa stalo stalčiai, apžiūrėjimo lempos laikikliai susidėvėję. Kėdės paviršius susitrinęs, suplyšusi danga, išklibe atlošo sąvaržos | 13161 | 120810SAM | 310M/0810
| K1376511 | 1996-12-01 | Elektrokardiografas 3K AT-1M su stand. pried. ir m | 2054.27 | 190100 | Sudegusi pagrindinė prietaiso plokštė | K1376511 | 120530SAM | 210100SAM
| 1122914 | 2007-12-31 | Mobilus rentgeno aparatas su C lanku ir televizine | 90926.2 | 190200 | Sugedęs nepataikomai. Fiziškai nusidėvėjęs. Dažnai nepasiekiama nustatyta įtampa, dėl ko nukenčia rengeno vaizdavimo kokybė. Prietaiso palaikumas pasibaigęs, detalės nebetiekiamos. Šiuo metu sutrikusi prietaiso programinė įranga | 1122914 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123478 | 2007-12-31 | Video medžiagą įrašantis įrenginys | 25981.52 | 190200 | Sugedęs maitinimo blokas, neveikia ventiliatorius | 1123478 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123708 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 200100 | Susidėvėjo valdymo klaviatūra; susidėvėjusi pavara; susidėvėję akumuliatoriai; sulūžęs, sutrūkęs šv. pompos korpusas | 11123708 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123712 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 200100 | Susidėvėjo valdymo klaviatūra; susidėvėjusi pavara; susidėvėję akumuliatoriai; sulūžęs, sutrūkęs šv. pompos korpusas | 11123712 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124138 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124138 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124139 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124139 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124140 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124140 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124141 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124141 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124142 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124142 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124143 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124143 | 120530SAM | 210100SAM
| 7000013029 | 2013-12-02 | Portatyvus ultragarso aparatas su davikliais EDGE | 43412.53 | 200100 | Echosko senosite EDGE sugedusi pagrindinė elektroninė plokštė ir visi aparato davikliai nepataisomi. Aparatas pateiktas nurašymui dėl neadekvačiai didelės remonto ir daviklių kainos | 7000013029 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377092 | 1997-11-01 | Defibriliatorius Life Pack 9P | 7079.18 | 210600 | Pagal techninio patikrinimo duomenis netinkamas naudoti. | 1377092 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121343 | 2007-10-24 | Kardioechoskopas Acuson Sequoia Siemens | 209946.28 | 210700 | Susidėvėjas atsarginių dalių tiekimas yra nutrauktas | 1121343 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123857 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 210800 | Sulūžę atlošai, sugedęs valdymo pultelis, neveikia galvugalio pakėlimo pavara | 11123857 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123771 | 2008-12-30 | Lova funkcinė SPP110543 UAB | 2554.45 | 211000 | Sulūžęs rėmas - drasko čiužinį. Susidėvėję ratukai - nestabdo. Sulinko pavaros ašis. | 11123771 | 120530SAM | 210100SAM
| 7000013091 | 2014-02-13 | Sistema Accucheck Inform II su priedais ir Cobas IT 1000 programa | 12552.4 | 220200 | Prietaisai susidėvėję, dažnai genda, trukdosi laboratorijos darbas, gaunami nepatikimi tyrimų rezultatai | 7000013091 | 120530SAM | 210100SAM | 119.19
| 1120429 | 1999-06-15 | Šaldiklis HLLF 370 ltr. kompl.su indais skystam az | 16369.43 | 220300 | Šaldiklis yra sugedęs, nuotėkio vietos nustayti neapavyko | 1120429 | 120530SAM | 210100SAM
| 13054 | 2002-10-02 | Mikroskopas OLYMPUS CH 20 | 1057.1 | 220400 | Sudužusi optika | 13054 | 120530SAM | 210100SAM
| 13978 | 2006-04-28 | Monitorius PASSPORT 2 su priedų rinkiniu | 7109.88 | 230100 | Sugedęs maitinimo šaltinis, nutrauktas detalių tiekimas | 13978 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120762 | 2005-01-01 | Pulsoksimetras OXYPLETH 520A | 1940.45 | 230100 | Sugedusi plokštė, netiekiamos detalės | 1120762 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121556 | 2007-10-24 | Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1596.12 | 230100 | Sugedusi lova, nėra detalių tiekimui | 1121556 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121557 | 2007-10-24 | Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1596.12 | 230100 | Sugedusi lova, nėra detalių tiekimui | 1121557 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121560 | 2007-10-24 | Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1596.12 | 230101 | Sugedusi lova, nėra detalių tiekimui | 1121560 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121561 | 2007-10-24 | Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1596.12 | 230100 | Sugedusi, netiekiamos detalės | 1121561 | 120530SAM | 210100SAM
| 13634 | 2005-07-25 | Transportinis modulis DASH 4000 | 15639.48 | 240200 | Sugedusi pagrindinė spausdinto montažo pllokštė. Gamintojas atsarginių dalių netiekia. | 13634 | 120530SAM | 210100SAM
| 13668 | 2005-12-20 | Naujagimių inkubatorius Ohmeda Giraffe Incubator | 14480.68 | 240200 | Susidėvėjęs inkubatoriaus gaubtas, suskilęs, deformuotas. Sulūžęs pagrindas. | 13668 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120971 | 2005-01-01 | Reanimacinis šildomas stalelis SocyCot I | 9579.18 | 240200 | Susidėvėjęs. Sulūžę lovelės šonai, sudegęs kaitinimo elementas. Dalys nebetiekiamos. | 1120971 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121133 | 2007-10-23 | Inkubatorius neišnešiotų naujag. Ohmeda Giraffe Ink | 21721.5 | 240200 | Susidėvėjęs. Drėkintuvo tvirtinimas sulūžęs. Elektroninių plokščių gedimai. Remontas ekonomiškai netikslingas. | 1121133 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120643 | 2001-10-01 | Multifunkc.monit.su spalv.29 cm.monitoriumi | 9123.61 | 250400 | Sugedo maitinimo blokas, detalės netiekiamos | 1120643 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120983 | 2005-01-01 | Rimed portat. 4 kanalų trans. dopleris Four-Life | 27262.8 | 250400 | Sugedo pagrindinė maitinimo plokštė, o taip pat ir viena iš valdymo plokščių. Įrenginys neįsijungia, šiam aparatui dalys jau seniai nebetiekiamos. | 1120983 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123839 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 250400 | Sulūžęs korpusas, sulūžo ratai | 11123839 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123840 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 250400 | Deformuotas korpusas, sulūžę ratai | 11123840 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123931 | 2008-12-30 | Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 1556.39 | 250400 | Korpusas sulūžęs, Ratas sulūžęs | 11123931 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123932 | 2008-12-30 | Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 1556.39 | 250400 | Korpusas deformuotas, sulūžęs | 11123932 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123933 | 2008-12-30 | Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 1556.39 | 250400 | Sulūžusi, ratai sulūžę | 11123933 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120982 | 2005-01-01 | Galvinių nervų monitoravimo sistema | 28615.91 | 250500 | Sugedęs signalo registravimo stiprintuvas ir maitinimo blokas | 1120982 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120065 | 1999-02-01 | Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 837 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 1120065 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120069 | 1999-02-01 | Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 837 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 1120069 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120073 | 1999-02-01 | Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 837 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 1120073 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377685 | 1998-12-01 | Dirb.plaučių ventiliacijos aparatas ELVIRA | 31088.28 | 250600 | Sugedusi sisteminė-pagrindinė plokštė, prietaiso servisinis palaikymas nutrauktas. | 1377685 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123681 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 11123681 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123682 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 11123682 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120704 | 2005-01-01 | Ultragarsinis diagnostikos aparatas KRETZ Voluson | 74027.51 | 260100 | Sugedusi pagrindinė elektroninė plokštė, dėl nutrūkusio detalių tiekimo nėra galimybės suremontuoti. | 1120704 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120960 | 2005-01-01 | Transkanalinis dopleris PIONEER | 33544.21 | 260100 | Transkranijinis dopleris Pioneer nebenaudojamas, sugedus pagrindinei elektronikos plokštei ir dėl nutrūkusio detalių tiekimo nėra galimybės suremontuoti | 1120960 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123570 | 2007-12-31 | Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1550.92 | 260200 | Pompa sugedusi, gedimas valdymo plokštėje.greitis neatitinka nustatyto eksplotuoti draudžiama. Dalys netiekiamos | 1123570 | 120530SAM | 210100SAM
| 131180 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 1067.9 | 280100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 131180 | 120820SAM | 211100SAM
| 1120605/2 | 1999-12-01 | Spindulinės terapijos simuliatorius Simniew 3000CT | 263438.37 | 280200 | Sugedės aukštos įtampos generatorius. Dėl susidėvėjusių mechaninių detalių neveikia stalo pakėlimas. Nuolatinės neprognozuojamos klaidos dėl senų kabelių. | 1120605(2) | 120530SAM | 210100SAM | 1120605(2)
| C1121257 | 2007-12-30 | Individualus dozimetras RAD-60S | 820.19 | 280200 | Susidėvėjęs nepataisomai | C1121257 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120697 | 2005-01-01 | Aparatas WESCOR 7520 citologiniams preparat. | 8509.04 | 310100 | Susidėvėjęs siurblys ir dažų purškikai | 1120697 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121169 | 2007-10-23 | Imunohistocheminių reakcijų automatas VENTANA | 143535.68 | 310100 | Nestabiliai veikia. Pagridinės plokštės objektas. Pasenęs susidėvėjęs dažnai genda. Remontuoti neekonomiškas | 1121169 | 120530SAM | 210100SAM
| 1376784 | 1997-04-01 | Kriostatas HM 505N kompl. | 30595.17 | 310100 | Susidėvėjęs pjovimo mechanizmas. Nestabiliai veikia valdymo panelė. Ūžia kompresoriaus ventiliatorius. Netvarkingas korpusas. | 1376784 | 120530SAM | 210100SAM
| 1376811 | 1997-06-01 | Biolog. binokuliarinis mikroskopas TM-490 | 1506.02 | 310100 | Sugedęs maitinimo šaltinis; susidėvėję valdymo rankenėlės | 1376811 | 120530SAM | 210100SAM
| 1376812 | 1997-06-01 | Biolog. binokuliarinis mikroskopas TM-490 | 1506.02 | 310100 | Sugegęs lemputės lizdas, sugedęs maitinimo šaltinis, susidėvėję rankenėlės | 1376812 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120467 | 1999-03-01 | Universalus operacinis stalas Wedi-matic | 11029.02 | 320100 | Stalo pakėlimo mechanizmas sugedęs, detalių tiekimas nutrauktas, sutaisyti nėra galimybės | 1120467 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124127 | 2008-12-30 | Turniketas-kraują galūnėje stabdantis aparatas A.T | 3202.18 | 320100 | Aparatas sugedęs, sudegė kompresorius. Detalės nebetiekiamos,kadangi nutrauktas gamintojo palaikymas | 11124127 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124254 | 2009-12-30 | Turniketas kraujotaką galūnėje stabdantis prietais | 3202.18 | 320100 | Aparatas sugedęs, blogas kompresorius. Gamintojas šių aparatų negamina, detalių nėra kur pirkti | 11124254 | 120530SAM | 210100SAM
| 131156 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 1067.9 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 131156 | 120820SAM | 211100SAM
| 131157 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 1067.9 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 131157 | 120820SAM | 211100SAM
| 1375578 | 1991-12-01 | Video magnetofonas Panasonic | 4670.12 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1375578 | 120830SAM | 310M/0830
| 1120767 | 2005-01-01 | Pulsoksimetras OXYPLETH 520A | 1940.45 | 340100 | Sugedo šio įrenginio pagrindinė valdymo plokštė, dėl šios priežasties pulsoksimetras neįsijunga ir negali atlikti savo funkcijų. Plokštės gedimas netaisomas, įrenginio atsarginės dalys netiekiamos | 1120767 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123571 | 2007-12-31 | Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1550.92 | 340100 | Dėl švirkštinės pompos potencinės energijos praradimo Atsirado sisteminės plokštės gedimas, švirkšto postūmio mechanikos gedimas, bei korpuso defektai. Atsarginės dalys šiam įrenginiui netiekiamos | 1123571 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123572 | 2007-12-31 | Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1550.92 | 340100 | Sugedusi švirkštinės pompos pagrindinė valdymo plokštė, dėl šios priežastoies pompa neveikia sistemiškai.Atsarginės dalys šiam įrenginiui netiekiamos. Taip pat yra matomas aiškus korpuso susidėvėjimas ir įvairūs korpuso remontai | 1123572 | 120530SAM | 210100SAM
| 13037 | 2001-12-29 | Rentgeno ap-tas mobilus palatinis TMS15 | 17220.81 | 350100 | Rentgeno aparatas yra fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs.Nepasiekiama nustatyta įtampa, dėl to prastėja rentgeno nuotraukų kokybė. Taip pat nusidėvėjusi ir neremontuojama dujinė bolimatoriaus aukščio padėties reguliavimo konstrukcija. Prietaisas neatitinka HN Reikalavimo. | 13037 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120001 | 1999-01-01 | Rentgeno aparatas portatyvus Mobilett Plus E | 39127.66 | 350100 | Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjas. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Šiuo metu neveikiantis ir neberemontuojamas | 1120001 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120002 | 1999-01-01 | Rentgeno aparatas portatyvus Mobilett Plus E | 39127.66 | 350100 | Neveikiantis. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Nefunkcionuoja kondensatorių blokas, nepasiekiami reikiami parametrai. | 1120002 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120430 | 1999-06-01 | Univer.rentgenografijos aparatas Multix Pro | 88659.64 | 350100 | Aparatas nusidėvėjas mechaniškai: negalima pasukti rengeno vamzdžio kolonos, nesusicentruoja su plaučiu stovu. Rengeno vamzdis nesandarus (alyvos pratekėjimas). | 1120430 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120431 | 1999-06-01 | Univer.rentgenografijos aparatas Multix Pro | 88659.64 | 350100 | Aparatas nusidėvėjas mechaniškai: stalviršis turi mechaninių pažeidimų, sudegęs aukštos įtampos transformatorius, rengeno vamzdyje sudegęs vienas židinys. | 1120431 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123648 | 2008-12-30 | Magnetinio rezonanso aparatas Magnetom Avanto | 1611431.3 | 350200 | Vykdant SAM nurodymą (2022.04.05 raštas Nr. 6.75 Mr-13)10-1635 įsigyjant naują MR aparatą, senasis turi būti nurašytas | 11123648 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120662 | 2005-01-01 | BMR cholangiografinių režimų progr.įranga | 81166.01 | 350200 | Nenaudojama | 1120662 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120213 | 1999-04-27 | Vežimėlis ligonių transportavimui ES701 | 1519.06 | 350400 | Vežimėlis labai senas (1999 m. gamybos), sugedęs vežimėlio hidrocilindras, atsarginių dalių nėra. | 1120213 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123841 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 370100 | Sugedęs elektro valdymo blokas | 11123841 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123847 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 370100 | Sulūžusi, ratai neveikia, suplyšęs apdangalas | 11123847 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123853 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 370100 | Sulūžusi, elektros bloko gedimas | 11123853 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121453 | 2007-10-24 | Portatyv.dopleris perifer.kraujagyslių kraujotakai | 1080.15 | 390200 | Sugedęs daviklis. LCD ekranas suskilęs. Atsarginės detalės nebetiekiamos. | 1121453 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121454 | 2007-10-24 | Portatyv.dopleris perifer.kraujagyslių kraujotakai | 1080.15 | 390200 | Sugedęs daviklis. Skilusi prietaiso pagrindinė plokštė. Naudojimui netinkamas. | 1121454 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123510 | 2000-12-01 | Biuro kompiuteris VECTOR AK09.M9 S/N123399+2 komut. | 789.17 | 390200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1123510 | 120820SAM | 211100SAM
| 131198 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 1067.9 | 390300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 131198 | 120820SAM | 211100SAM
| 1123511 | 2000-12-01 | Biuro kompiuteris VECTOR AK09.M9,S/N123399+2 komut | 789.17 | 390300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1123511 | 120820SAM | 211100SAM
| 1121682 | 2007-10-24 | Rentgeno aparatas.Skaitm.elektrofiz. Rentgeno sistema C lankas s.nr. 20240 | 403846.15 | 390400 | Rentgeno aparatas yra fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs. Susiduriama su įvairiais gedimais, oprietaiso remontinių dalių tiekimas pasibaigęs 2023 metų pabaigoje. Nuo 2021-08 mėn.pagrindinis kompiuteris keistas 3 kartus. | 1121682 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121770 | 2007-12-31 | Chirurginis siurblys su pastoviu ir interminuojanč | 1156.22 | 390500 | Neveikia intrmituojančiu rėžimu, sulūžęs priekinis ir galinis korpusas, sugedęs rodyklinis vakumetras, išlūžusios reguliavimo rankenėlės, korozijos paveiktas vidinis laikmatis. Dalys nebetiekiamos. | 1121770 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121397 | 2007-10-24 | Ligonių šildymo oru sistema Warm Air CS2 | 1903.98 | 390500 | Prietaisas nefunkcionuoja, nes susidėvėjo temperatūros daviklis. Suveikia klaidos pranešimai. Išplyšo šilto oro tiekimo žarna. Dalys remontui nebetiekiamos | 1121397 | 120530SAM | 210100SAM
| 131072 | 2006-09-29 | Funkcinė lova 4-rių dalių 25500EL | 3027.35 | 390500 | Sulūžo lovos rėmas, subyrėjo variklio pavara, sugedo valdymo blokas, deformavosi šoniniai borteliai, kliba ratukai | 131072 | 120530SAM | 210100SAM
| 131130 | 2006-09-30 | Pakabinama švirkštinių pompų sistema su 5 švirkštinėm pompom vienoje | 5652.17 | 390500 | Sudegė švirkštinių pompų sistemos maitinimo šaltinis, sulūžo švirkštinių pompų pavaros ir stūmikliai, sugedo pagrindinės plokštės, suskilo korpusai. Atsarginės dalys nebetiekiamos | 131130 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121456 | 2007-10-24 | Fibrobronchoskopas su papildomu zondu manipuliacijoms | 12267.8 | 390500 | Fibrobronchoskopo optinis traktas prarado lankstumą. Atlikus techninės būklės tikrinimą, nustatytas vaizdo defektas. Prietaiso techninis palaikymas nutrauktas, todėl remontas negalimas | 1121456 | 120530SAM | 210100SAM
| 131024 | 2006-09-29 | Analizatorius biochemijos Hb, Ht kraujo dujų | 44881.61 | 390500 | Sugedo analizatoriaus pagrindinė plokštė, pastoviai kalibruojami ir neišmatuoja kraujo parametrų. Deformuotas korpusas, ūžia aušinimo ventiliatorius, nutrūkęs pavaros dirželis, susidėvėjusios guminės tarpinės ir žarnelės. Dalys nebetiekiamos. | 131024 | 120530SAM | 210100SAM
| 131025 | 2006-09-29 | Analizatorius biochemijos Hb, Ht kraujo dujų | 44881.61 | 390500 | Sugedusi prietaiso pagrindinė plokštė, neveikia daviklių prijungimo modulis, išlūžusi valdymo rankenėlė, baigėsi akumuliatorių techninis resursas. Atsarginės dalys nebetiekiamos. | 131025 | 120530SAM | 210100SAM
| 13652 | 2005-12-30 | Hemodinamikos sistema IntelliVue MP30 | 15509.15 | 390500 | Sugedo analizatoriaus pagrindinė plokštė, pastoviai kalibruojami ir neišmatuoja kraujo parametrų. Deformuotas korpusas, ūžia aušinimo ventiliatorius, nutrūkęs pavaros dirželis, susidėvėjusios guminės tarpinės ir žarnelės. Dalys nebetiekiamos. | 13652 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123810 | 2008-12-30 | Elektrinis dermatomas Zimmer | 11783.91 | 410200 | Subirėjęs dermatomo variklis. Dalys šiam įrenginiui jau senai netiekiamos. Visi gamintojo remontai taip pat yra nutraukti. | 11123810 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124052 | 2008-12-30 | Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 1556.39 | 420200 | Nuop intensyvaus naudojimo lova išklibusi, ne horizontali, keisti nėra dalių, hidraulinis pakėlėjęs meveikia. Gamintojo nepalaikoma | 11124052 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120466 | 1999-09-01 | Univer. operac. stalas Medi-matic 125101 | 7836.54 | 430100 | Stalas sukiai kilnojasi, leidžia tepalą pagrindinė tepalo pompa. Išdilę visi stalo valdymo šarnyrai. | 1120466 | 120530SAM | 210100SAM
| K1373171 | 1984-06-01 | Stalas operacinis | 912.3 | 430100 | Stalas leidžia tepalą, atsarginių dalių nėra, siūlau nurašyti | K1373171 | 120530SAM | 210100SAM
| 13229 | 2002-12-29 | Stomatologinis įrenginys Knight | 9970.17 | 430100 | Susidėvėjo, sudužo šviestuvo reflektorius, suplyšo paciento kėdės danga, sulūžo plastik. apdailos detalės | 13229 | 120530SAM | 210100SAM
| 13230 | 2002-12-29 | Stomatologinis įrenginys Knight | 10096.44 | 430100 | Susidėvėjo, sudužo šviestuvo reflektorius, suplyšo paciento kėdės danga, sulūžo plastik. apdailos detalės | 13230 | 120530SAM | 210100SAM
| 13590 | 2005-01-01 | Bakteriocidinė ventiliacijos lempa (buv.inv.Nr.123 | 2143.19 | 440400 | Stovas nestabilus. Sugedęs ventiliatoriaus variklis. Subraižytas lempos korpusas | 13590 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124144 | 2008-12-30 | Videobronchoskopinė sistema | 228454.88 | 440500 | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124144 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124144R | 2012-12-31 | Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 0 | 440500 | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124144R | 1209421KIT | 210KIT
| 11124144RE | 2013-06-28 | Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 0 | 440500 | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124144RE | 1209421KIT | 210KIT
| 11124144REM | 2014-02-14 | Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 0 | 440500 | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124144REM | 1209421KIT | 210KIT
| 1124169/1 | 2009-12-30 | Bronchosfibroskopas BF-1T60 | 13092.95 | 440500 | Aparatas remontuotas 2 kartus. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 1124169/1 | 120530SAM | 210100SAM | 1124169(1)
| 11124169R | 2012-12-31 | Bronchofibroskopas BF-1T60(remontas inv.nr.11124169(1)) | 0 | 440500 | Aparatas remontuotas 2 kartus. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124169R | 1209421KIT | 210KIT
| 111241691RE | 2014-01-30 | Bronchofibroskopas BF-1T60(remontas inv.nr.11124169(1)) | 0 | 440500 | Aparatas remontuotas 2 kartus. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 111241691RE | 1209421KIT | 210KIT
| 1394719 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394719 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394721 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394721 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394722 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394722 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394723 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394723 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394778 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394778 | 120820SAM | 211100SAM
| 13275 | 2005-01-01 | Katilas GDR | 1104.32 | 440700 | Katilas GDR visiškai susidėvėjęs, el. dalis sudegusi nepataisomai, korpusas prarūdijęs, siūloma nurašyti. | 13275 | 120540SAM | 310M/0540
| K54030 | 2007-12-29 | Vaizdo stebėjimo komplektas | 3861.76 | 440700 | Įranga sugedusi ir techniškai pasenusi, be to netenkina šio laikmečio reikalavimų. | K54030 | 120490SAM | 310M/0940
| 7000014306 | 2014-12-17 | Defibriliatorius HeartOn AED A10 | 1612.03 | 460100 | Neveikia, indikatorius rodo, kad išsikrovęs akumuliatorius. Gamintojas nustatė, kad sugedusi pagrindinė plokštė | 7000014306 | 120530SAM | 210100SAM | 175.17
| 7000013641 | 2014-11-28 | Eisenos lavinimo bėgtakis su svorio kompensavimo sistema | 28035.22 | 460202 | Sugedo bėgimo takelio valdymo panelė,neužsikrauna sistemos programinė įranga. Suremontuoti takelį nėra galimybės, nes gamintojas nebetiekaia dalių šio modelio prietaisams | 7000013641 | 120530SAM | 210100SAM | 2796.75
| 13866 | 2005-11-01 | Vežimėlis maisto pervežimui (buv.inv.Nr.1220 1021) | 803.12 | 470200 | Nebeveikia Kaitinimas, Neturi CE ženklo | 13866 | 120530SAM | 210100SAM
| 13759 | 2005-11-01 | Monitor Cardiocap (buv.inv.Nr.1230 7943) | 19772.36 | 470400 | Suplyšusi valdymo klaviatūros apsauga sugedęs tinklo jungiklis. Atsarginių dalių tiekimas nutrauktas | 13759 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123553 | 39447 | Siemens Multix MP AXIOM rentgeno aparatas | 231694.57 | 470600 | Sugedęs, detalės nebetiekiamos | 1123553 | 120530SAM | 210100SAM
| 13837 | 2005-11-01 | Garų sterilizat.Amsco Century SL su pried | 120247.34 | 470700 | Reikalingos detalės remontui. Gamintojas atsakė, kad detalės- nebegaminamos. Įrengimas - pasenęs | 13837 | 120530SAM | 210100SAM
| 13853 | 2005-11-01 | Aparatas ultragarsinis chirurg.Lara-Don(buv.inv.Nr. | 881.6 | 470700 | Neatitinka komplektacijos. Neturi CE ženklo | 13853 | 120530SAM | 210100SAM
| 13939 | 2000-12-01 | Personal. kompiuteris PC AT-486 DX-50 (buv.inv.Nr. | 2637.86 | 472100 | Sugedo. Remontuoti neapsimoka. | 13939 | 120820SAM | 211100SAM
| 16000160 | 2002-02-07 | Pulsoksimetras | 1013.67 | 480400 | Sugedusi elektronika | 16000160 | 120530SAM | 210100SAM
| 16110062 | 1998-02-09 | Televizorius Sony J29 | 1086.08 | 480500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 16110062 | 120830SAM | 310M/0830
| 16550253 | 2009-08-20 | Namelis | 1464.75 | 480500 | Supuvo | 16550253 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550248 | 2009-08-20 | Žaidimų kompleksas | 1654.31 | 480500 | Medinis turtas supuvo | 16550248 | 120940SAM | 310M/0940
| 16220231 | 2008-10-03 | Autoklavas | 2980.19 | 480500 | Sugedęs valdymo blokas, neracionalu taisyti | 16220231 | 120540SAM | 310M/0540
| 16220166 | 2001-09-28 | Vakuuminis siurblys | 868.86 | 480701 | Sudegęs siurblio variklis, remontuoti neapsimoka | 16220166 | 120530SAM | 210100SAM
| 16220193 | 2006-11-07 | El. ligonio keltuvas REL250 | 1013.67 | 480701 | Sugedo, nepataisomas, dalys netiekiamos | 16220193 | 120530SAM | 210100SAM
| 1600021 | 2009-10-13 | Spec. spinta | 819.86 | 480800 | Išlūžę lankstai, nepataisoma | 01600021 | 120810SAM | 310M/0810
| 16550258 | 2009-01-01 | Gyvybinių funkcijų monitorius | 1904.25 | 480800 | Nėra komplektuojančių priedų, bloga baterija, morališkai pasenęs, nebenaudojamas | 16550258 | 120530SAM | 210100SAM
| 16550259 | 2009-01-01 | Gyvybinių funkcijų monitorius | 1904.25 | 480800 | Neįsijungia, morališkai pasenęs, bloga baterija | 16550259 | 120530SAM | 210100SAM
| 1122358 | 2007-09-25 | Registratūros barjeras (2 darbo vietos) | 3327.64 | 500115 | Susidėvėjęs, sulūžęs | 1122358 | 120810SAM | 310M/0810
| 1122360 | 2007-09-25 | Registratūros spinta byloms | 828.41 | 500115 | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti | 1122360 | 120810SAM | 310M/0810
| 1122361 | 2007-09-25 | Registratūros spinta byloms | 828.41 | 500115 | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti | 1122361 | 120810SAM | 310M/0810
| 1122362 | 2007-09-25 | Registratūros spinta byloms | 828.41 | 500115 | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti | 1122362 | 120810SAM | 310M/0810
| 162384 | 2005-11-01 | Universali pavara MKN-11M | 1431.59 | 500301 | Įrenginys senas, neremontuotinas. | 162384 | 120540SAM | 310M/0540
| 13743 | 2005-11-01 | Siurblys K-45-30 (buv.inv.Nr.1230 2078) | 821.94 | 500501 | Fiziškai susidėvėjęs, naudojimui netinkamas. | 13743 | 120540SAM | 310M/0540
| 13744 | 2005-11-01 | Siurblys K-45-30 (buv.inv.Nr.1230 2079) | 821.94 | 500501 | Fiziškai susidėvėjęs, surudyjęs, naudojimui netinkamas. | 13744 | 120540SAM | 310M/0540
| 1376915 | 1997-09-01 | Kilovoltmetras Rod/Flu 55-145 KVp | 1537.01 | 500600 | Kilovoltmetro izoliatoriai nuo senumo sutrūkinėję, plastikas praradęs izoliacines savybes. Metaliniai kontaktai pažeisti korozijos | 1376915 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120810 | 2005-01-01 | Garo sterilizatorius HS6617 AR2 su priedais | 57636.19 | 510300 | Sugedo elektroninė valdymo plokštė. Gamintojas neteikia techninio palaikymo, remonuoti galimybių nėra | 1120810 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120811 | 2005-01-01 | Garo sterilizatorius HS6617 AR2 su priedais | 57636.19 | 510300 | Gedimas elektroninėje dalyje. Gamintojas techninio palaikymo neteikia, todėl suremontuoti galimybių nėra | 1120811 | 120530SAM | 210100SAM
| K1375047 | 1990-07-01 | Dozimetras DPG-05M | 955.75 | 510400 | Susidėvėjęs | K1375047 | 120530SAM | 210100SAM
| K1376542 | 1997-01-01 | Dozimetras S2010M | 1621.87 | 510400 | Susidėvėjęs | K1376542 | 120530SAM | 210100SAM
| K1375541 | 1992-06-01 | Spinta džiovinimo | 16438.25 | 520102 | Spinta morališkai ir techniškai pasenusi, surūdijęs korpusas, vidinės kameros aliuminio sienelės iškaitusios ir išlūžę. Detalių nėra. | K1375541 | 120530SAM | 210100SAM
| 1375074 | 1975-07-04 | Spinta džiovinimo ŠDD-250 | 1492.7 | 520102 | Spinta morališkai ir techniškai pasenusi, surūdijęs korpusas, kameros sienelės ir lentynos susidėvėję, termoizoliacija ištrupėjusi. Detalių nėra. | 1375074 | 120540SAM | 310M/0540
| 135259 | 1982-05-01 | Spinta džiovinimo | 1064.93 | 520102 | Spinta morališkai ir techniškai pasenusi, išorinės korpuso dalys surūdiję, vidinės kameros lentynų laikikliai išlūžę, lentynos sulūžusios. Asarginių dalių nėra. | 135259 | 120540SAM | 310M/0540
| 1373949 | 1987-11-01 | Spinta džiovinimo | 1016.86 | 520102 | Spinta morališkai ir techniškai pasenusi, surūdijęs korpusas, kameros lentynų laikikliai sulūžę, sulūžusios lentynos, termoizoliacija ištrupėjusi. Asarginių dalių nėra. | 1373949 | 120540SAM | 310M/0540
| 1121146 | 2007-10-24 | Ultragarsinis aparatas SSA-580A/E2 NEMIO XG MK2 TO | 71767.84 | 520200 | Susidėvėję daviklių kabeliai. Dalis rektalinio daviklio apsauginio sluoksnio nutrūkusi, įrenginio pagrindinė plokštė veikia netinkamai, todėl įrenginys darbo metu užstringa Ultragarsinio vaizdo apdorojimo plokštės veikia netinkamai ir neatkuria realaus ultragarsinio vaizdo | 1121146 | 120530SAM | 210100SAM
| 1394625 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394625 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394626 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394626 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394627 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394627 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394628 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394628 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394629 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394629 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394630 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394630 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394631 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394631 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394632 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394632 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394633 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394633 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394634 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394634 | 120820SAM | 211100SAM
| 13033 | 2001-12-22 | Audiometras klin AC40 kompl | 7813.95 | 520206 | Neveikia Channel stiprintuvas ir mikroprocesorinis valdymas. Neremontuotinas, nes prietaisas nebegaminamas | 13033 | 120530SAM | 210100SAM
| 13034 | 2001-12-22 | Audiometras klin AC40 kompl | 7813.95 | 520206 | Sugedęs maitinimo blokas ir procesoriaus plokštė. Prietaisas nebegaminamas ir servisas neteikiamas | 13034 | 120530SAM | 210100SAM
| 13035 | 2001-12-22 | Audiometras klin AC40 kompl | 7813.95 | 520206 | Įrenginys morališkai ir techniškai pasenęs, gamintojo nebepalaikomas ir atsarginės dalys netiekiamos | 13035 | 120530SAM | 210100SAM
| 13674 | 2005-12-20 | Audiometras impedanso AZ26 | 6458.53 | 520206 | Blogai dirba zondas ir signalo stiprintuvas. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos | 13674 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120164 | 1999-03-01 | Kompiuter.-integruota laringostroboskopo sist komp | 68512.51 | 520206 | Blogai veikia laringostroboskopo mazgas, kompiuteris stringa, nerodoma vienos spalvos dedamoji. Modelis nebegaminamas, dalys nebetiekiamos. | 1120164 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120617 | 2001-04-01 | Otorinolaringologo diagnostinė darbo vieta | 36402.05 | 520206 | Sugedęs vakuminis siurblys. Nesandarumai oro kompresoriaus linijoje (sukietėjusios šlangos ir tarpinės. | 1120617 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120637 | 2001-06-01 | Komp.otoakustinės emisijos apar.Otodynamics | 14046.57 | 520206 | Sudegęs signalo stiprintuvas. Įrenginys nebegaminamas. | 1120637 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121128 | 2007-10-23 | Optinė sist.vidur.ausiai tirti su vaizdo dokumenta | 26207.43 | 520206 | Vaizdo apdorojimo/ videokameros sistemos gedimas. Įranga nebegaminama, servisas nebeteikiamas. | 1121128 | 120530SAM | 210100SAM
| 1393000 | 1994-09-01 | Audiometras komplekte | 1965.07 | 520206 | Neveikia vienos landos CH2. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos. | 1393000 | 120530SAM | 210100SAM
| K13026 | 2001-12-19 | Ribofibroskopas su šviesos šaltiniu LH-150PC | 5553.46 | 520206 | Sukietėjusi ir trupanti ribofibroskopo apsauginė danga. | K13026 | 120530SAM | 210100SAM
| K13027 | 2001-12-22 | BERA komlp EP15 su zondu kūdikių skriningui | 17624.83 | 520206 | Zondo gedimas. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos | K13027 | 120530SAM | 210100SAM
| K13032 | 2001-12-22 | Audiometras klin AC40 kompl | 7813.95 | 520206 | Įrenginys morališkai ir techniškai pasenęs, gamintojo nebepalaikomas ir atsarginės dalys netiekiamos | K13032 | 120530SAM | 210100SAM
| K1376091 | 1994-04-01 | Klinikinis audiomonitorius | 5256.02 | 520206 | Sugedęs vieno kanalo stiprintuvas ir maitinimo šaltinis. Prietaisas nebegaminamas, dalys nebetiekiamos. | K1376091 | 120530SAM | 210100SAM
| 1392468 | 2000-12-01 | 10 M bit/s tinklo adapteris | 1585.81 | 530200 | Sugedęs | 1392468 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMESN3011 | 2008-08-25 | Techninė iranga | 47395.18 | 530200 | Pasenusi, nebepalaikoma | SAMESN3011 | 120820SAM | 21185_SAM
| 163254 | 2007-12-31 | Peidžerio stotis People Finder Plus | 4322 | 530701 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 163254 | 120510SAM | 210M/0510
| 163255 | 1999-05-10 | Radio stotis Motorola GM-300 | 1634.62 | 530701 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 163255 | 120830SAM | 310M/0830
| 1392488 | 2000-12-01 | Printeris Nr. CO 18130 | 14883.28 | 530701 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1392488 | 120820SAM | 211100SAM
| 1393343 | 2000-12-01 | Kompiuteris P-120/16E | 1228.86 | 530701 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1393343 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES141444 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 1307.2 | 530900 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141444 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1121159 | 2007-10-23 | CO2 inkubatorius | 6371.64 | 560100 | Sugedęs daviklis,inkubatoriaus remontui reikalingos detalės nebetiekiamos | 1121159 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121358 | 2007-10-24 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos a-tas Vela Tbird C | 15060.24 | 570100 | Liečiamojo ekrano gedimas, plokštės gedimas, deguonies sensoriaus gedimas, akumuliatoriai išsikrovę ir nebepasikrauna. | 1121358 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123683 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 570100 | Sulūžes korpusas, mechanikos gedimas | 11123683 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123684 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 570100 | Sulūžes korpusas, motininės plokštės gedimas | 11123684 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123685 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 570100 | Sulūžes korpusas, motininės plokštės gedimas, mechanikos gedimas | 11123685 | 120530SAM | 210100SAM
5678583.65

## Perkelta i menkaverti (hidden)
Eil. Nr. | Inventorinis Nr. | Pirkimo data | Aprašas | Įsigyjimo vertė | Kaštų centras | Nurašymo priežastis | Kodas1/ Nuoroda | Kodas2/ Sąskaita | Kodas3/ apsk. kodas
| 1120254 | 1999-04-01 | Vežimėlis ligonių transp. 10030 | 731 | 100200 | Daug kartų remontuotas, virintas, neliko vietos, kur privirinti nulūžusį ratą | 1120254 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120255 | 1999-04-01 | Vežimėlis ligonių transp. 10030 | 731 | 100200 | Daug kartų remontuotas, virintas, neliko vietos, kur privirinti nulūžusį ratą | 1120255 | 120530SAM | 210100SAM
| 1394851 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 100500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394851 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394850 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 100500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394850 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394852 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 100500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394852 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES141035 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 150400 | Sugedusi pagrindinė plokštė nepalaikoma. Remontuoti neracionalu. | SAMES141035 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141068 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 100600 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141068 | 120820SAM | 21185_SAM
| 165732 | 2002-12-21 | Sofa-lova Flipas | 501.04 | 110400 | Baldai suplyšę, išlindę spyruoklės | 165732 | 120810SAM | 310M/0810
| 165733 | 2002-12-21 | Sofa-lova Flipas | 501.04 | 110400 | Išlindę spiruoklės | 165733 | 120810SAM | 310M/0810
| SAMES140926 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 110400 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140926 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1394919 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 110500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394919 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394920 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 110500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394920 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394814 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394814 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394815 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394815 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394816 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394816 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394817 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394817 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394818 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394818 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394819 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394819 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394820 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394820 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394821 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394821 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394822 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394822 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394823 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394823 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES140968 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 170100 | Gedimas kietojo disko. | SAMES140968 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141073 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 180200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141073 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1394871 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 531.17 | 180300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394871 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394874 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 180300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394874 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394877 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 180300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394877 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394878 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 180300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394878 | 120820SAM | 211100SAM
| 1123154 | 2007-10-24 | Darbuotojo kėdė | 295.27 | 211000 | Naudoti netinka,siūlau nurašyti | 1123154 | 120810SAM | 310M/0810
| 1123156 | 2007-10-24 | Darbuotojo kėdė | 295.27 | 211000 | Naudoti netinka,siūlau nurašyti | 1123156 | 120810SAM | 310M/0810
| 1123157 | 2007-10-24 | Darbuotojo kėdė | 295.27 | 211000 | Naudoti netinka,siūlau nurašyti | 1123157 | 120810SAM | 310M/0810
| 1123158 | 2007-10-24 | Darbuotojo kėdė | 295.27 | 211000 | Naudoti netinka,siūlau nurašyti | 1123158 | 120810SAM | 310M/0810
| 1394913 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 211000 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394913 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394915 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 211000 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394915 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES140923 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 220400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140923 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140924 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 220400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140924 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140925 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 220400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140925 | 120820SAM | 21185_SAM
| 164620 | 2002-12-21 | Baldų komplektas Jotulė | 327.27 | 240100 | Nurašyti | 164620 | 120810SAM | 310M/0810
| SAMES140913 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 240100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140913 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140916 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 240100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140916 | 120820SAM | 21185_SAM
| 163342 | 1999-05-10 | Paieškos aparatas - peidžeris | 472.37 | 250400 | Sugedęs | 163342 | 120830SAM | 310M/0830
| 165241/2 | 2007-12-31 | Sofa-lova | 405.76 | 250400 | Naudoti netinkama siūlau nurašyti | 165241/2 | 120810SAM | 310M/0810
| SAMES140946 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 250400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140946 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140955 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 250400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140955 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1394832 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394832 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394835 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394835 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394837 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394837 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394840 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394840 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394842 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394842 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394847 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394847 | 120820SAM | 211100SAM
| 164998/2 | 2007-12-31 | Sekcija Klevas | 421.11 | 320100 | Susidėvėjusi | 164998/2 | 120810SAM | 310M/0810
| 1393157 | 1996-10-01 | Šaldytuvas Snaigė | 292.52 | 330100 | Šaldytuvas" Sanigė" visiškai nusidėvėjęs, el. dal | 1393157 | 120540SAM | 310M/0540
| SAMES140861 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140861 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140862 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140862 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140863 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140863 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140864 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140864 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140868 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140868 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140987 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 340100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140987 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1120289 | 1999-04-26 | Vežimėlis ligonių transpor. 10030 | 731 | 340100 | Ligonių transportavimo vėžimėlis stipriai rūdija paviršius aodirbimo darbai šio proceso nebesustabdo. Vėžimėlio ratukai nuo senumo nesisuka korpusas atrodė neestetiškai, įrenginės nėra tinkamas tolimesnei eksplotacijai | 1120289 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120290 | 1999-04-26 | Vežimėlis ligonių transpor. 10030 | 731 | 340100 | Susidėvėjęs ir pasenęs įrenginys. Mechaninio ligonių transportavimo vežimėlis turi daug mechaninių gedimų: nesisuka ratukai, neveikia stabdžiai, aplūžęs | 1120290 | 120530SAM | 210100SAM
| SAMES140872 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 360100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140872 | 120820SAM | 21185_SAM
| 165695 | 2002-12-21 | Stelažas iš laminuotos plokštės | 512.63 | 360200 | Sulūžę kojelis, netvirta plokštė, susidėvėjęs apvalkalas ir paminkštinimas, nusitrynę dažai | 165695 | 120810SAM | 310M/0810
| 163494 | 2007-10-24 | Vežimėlis maistui | 340.59 | 360300 | Stipriai sudėvėti transportavimo ratai, naudoti netinkamas | 163494 | 120940SAM | 310M/0940
| 165746 | 2002-12-21 | Minkštų baldų k-tas | 408.36 | 360300 | Naudoti netinkama siūlome nurašyti | 165746 | 120810SAM | 310M/0810
| IT163539 | 2007-10-24 | Med. transportinis vežimėlis | 289.62 | 360300 | Stipriai susidėvėjęs transportavimo ratai ir jų tvirtinimo vietos. Sulūžę atitvaro tvrtinimai | IT163539 | 120940SAM | 310M/0940
| SAMES140871 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 360300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140871 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141021 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 370100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141021 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141022 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 370100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141022 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141118 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 390200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141118 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140893 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 410100 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140893 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141079 | 2008-09-12 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq dc5850 SMALL FORM FACTOR | 450.43 | 410100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141079 | #N/A | #N/A
| 1394940 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 420100 | Sugedęs susidėvėjęs,remontuoti neracionalu | 1394940 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES140997 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 420200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140997 | 120820SAM | 21185_SAM
| Sames141008 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 430100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | Sames141008 | 120820SAM | 21185_SAM
| 13332 | 2005-01-01 | Anatominis stalas (buv.inv.Nr.12307126) | 366.66 | 440400 | Pažeistas korozijos. Stalo du Ratukai sulūžę. Nestabilus | 13332 | 120530SAM | 210100SAM
| 13331 | 2005-01-01 | Odontologinė kėdė (buv.inv.Nr.12307190) | 401.41 | 440500 | Kėdė neatitinka Europos sąjungos standartų. | 13331 | 120530SAM | 210100SAM
| 13285 | 2007-12-31 | Tekinimo staklės | 458.18 | 440700 | Tekinimo staklės visiškai susidėvėjusios, el. dalis sudegusi, atstatyti neįmanoma, todėl siūloma nurašyti. | 13285 | 120510SAM | 210M/0510
| 13278 | 2005-01-01 | Tešlos maišymo įrenginys | 301.2 | 440700 | Tešlos maišymo įrenginys susidėvėjęs, el. dalis sudegusi, korpusas sulūžęs. | 13278 | 120540SAM | 310M/0540
| 13281 | 2005-01-01 | Katilas KPE | 654.54 | 440700 | Katilas KPE visiškai susidėvėjęs, el. dalis sudegusi, katilas kiauras, siūloma nurašyti, kaip neberemontuojamą. | 13281 | 120540SAM | 310M/0540
| 13280 | 2005-01-01 | Mėsos maišymo įrenginys | 558.68 | 440700 | Mėsos maišymo įrenginys visiškai susidėvėjęs, el. dalis sudegusi, korpusas sulūžęs, siūloma nurašyti. | 13280 | 120540SAM | 310M/0540
| 13482 | 2005-01-01 | Daržovių pjaustyklė | 527.4 | 440700 | Daržovių pjaustyklė visiškai susidėvėjusi, el. dalis sudegusi, korpusas surūdijęs, siūloma nurašyti. | 13482 | 120540SAM | 310M/0540
| SAMES141083 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141083 | 120820SAM | 211_85SAM
| SAMES141086 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141086 | 120820SAM | 211_85SAM
| 1394884 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394884 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394885 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394885 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394887 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394887 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394888 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394888 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394889 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394889 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394943 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394943 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394891 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 470500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394891 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394896 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 470500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394896 | 120820SAM | 211100SAM
| 13696 | 2005-11-01 | Dezkamera | 632.82 | 471200 | Neatitinka Europinio standarto CE. Korpusas pažeistas erozijos. Naudoja daug elektros. | 13696 | 120530SAM | 210100SAM
| 13697 | 2005-11-01 | Dezkamera (buv.inv.Nr.1230 2074) | 632.82 | 471200 | Neatitinka Europinio standarto CE. Korpusas pažeistas erozijos. Naudoja daug elektros. | 13697 | 120530SAM | 210100SAM
| 16000148 | 2001-12-22 | Stalų komplektas | 496.99 | 480500 | Sulūžo | 16000148 | 120810SAM | 310M/0810
| 6000149 | 2001-12-22 | Stalų komplektas | 431.82 | 480500 | Sulūžo | 6000149 | 120810SAM | 310M/0810
| 16000144 | 2001-12-22 | Stalų komplektas | 298.6 | 480500 | Sulūžo | 16000144 | 120810SAM | 310M/0810
| 16550244 | 2009-04-30 | Nešiojamas kompiuteris DELL Latitude | 737.55 | 480500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 16550244 | 120820SAM | 211100SAM
| 16110131 | 2001-08-20 | Mini virtuvėlė | 715.36 | 480500 | Sulūžo | 16110131 | 120540SAM | 310M/0540
| 16220261 | 2009-09-15 | Rudiškių bokštas | 516.97 | 480500 | Supuvo | 16220261 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550252 | 2009-08-20 | Supynės spyruoklinės Preti | 551.44 | 480500 | Supuvo medinės detalės | 16550252 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550250 | 2009-08-20 | Supynės spyruoklinės Laivelis | 568.67 | 480500 | Supuvo medinės detalės | 16550250 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550251 | 2009-08-20 | Supynės spyruoklinės Kabrioletas | 603.13 | 480500 | Supuvo medinės dalys | 16550251 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550249 | 2009-08-20 | Kalnelis | 654.83 | 480500 | Supuvo medinės dalys | 16550249 | 120940SAM | 310M/0940
| 16220260 | 2009-09-15 | Namelis Snieguolė | 516.97 | 480500 | Supuvo | 16220260 | 120940SAM | 310M/0940
| 01655023 | 2009-04-24 | Skelbimų lenta | 734.77 | 480500 | Prarado estetinę išvaizdą, sulūžusi | 01655023 | 120940SAM | 310M/0940
| 16220181 | 2005-06-30 | Volas mankštai | 480.77 | 480701 | Sutrukinėjusi volo viršutinė dalis, dėl to pavojinga naudoti, nes į atplaišas gali susižeisti pacientas | 16220181 | 120530SAM | 210100SAM
| 16220222 | 2007-12-29 | Gultas į vonią vaikui prausti | 402.03 | 480701 | Suplyšusi gulto apačia, sutaisyti neįmanoma. | 16220222 | 120940SAM | 310M/0940
| KL550235 | 2009-04-01 | Kompiuteris HP DC 5850 | 479.06 | 480701 | Sugedęs, neremontuojamas | KL550235 | 120820SAM | 211100SAM
| 16220179 | 2004-10-01 | Portatyvinis siurblys SUNRISE | 547.38 | 480701 | Sugedęs kompresorius, remontuoti neapsimoka | 16220179 | 120530SAM | 210100SAM
| 16220191 | 2006-10-31 | Mankštos komplektas WESKO | 531.88 | 480701 | Sulūžęs medinis korpusas, sutrūkusios lordos ir gimnastikos lankai | 16220191 | 120530SAM | 210100SAM
| 16220177 | 2004-03-20 | Portatyvinis siurblys SUNRISE | 579.24 | 480701 | Neveikia | 16220177 | 120530SAM | 210100SAM
| 16550256 | 2009-09-01 | Deguonies tiekimo aparatas | 666.13 | 480701 | Sugedęs kompresorius, taisyti neapsimoka | 16550256 | 120540SAM | 310M/0540
| 16000270 | 2009-12-28 | Indaplovė ELECTROLUX | 395.04 | 480800 | Visiškai susidėvėjusi, vamzdeliai išlūžę, elektros dalis sudegusi, korpusas pažeistas korozijos, automatikos blokelis sudegęs. | 16000270 | 120540SAM | 310M/0540
| 16000272 | 2009-12-28 | Indaplovė ELECTROLUX | 395.04 | 480800 | Visiškai susidėvėjusi, elektros dalis sudegusi, korpusas pažeistas korozijos, automatikos blokelis sudegęs, gumos sutrukinėjusios. | 16000272 | 120540SAM | 310M/0540
| 16220207 | 2007-02-15 | SP volas 40 cm skersmens | 362.6 | 480800 | Sutrūkusi volo viršutinė dalis, dėl to pavojinga naudoti, nes į atplaišas gali susižeisti pacientas | 16220207 | 120940SAM | 310M/0940
| 16230210 | 2007-09-01 | Gleivių (skysčių) atsiurbėjas | 289.62 | 480000 | Sudegęs variklis. Remontuoti neracionalu. | 16230210 | 120530SAM | 210100SAM
| 16550262 | 2009-10-13 | Mikštų baldų komplektas | 579.24 | 480800 | Nusidėvėjo. | 16550262 | 120810SAM | 310M/0810
| 16550276 | 2009-10-13 | Spinta su antresole | 609.89 | 480800 | Nebetinkami naudoti | 16550276 | 120810SAM | 310M/0810
| 1122143 | 2007-10-23 | Sekretoriaujančio stalas | 494.17 | 500115 | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti | 1122143 | 120810SAM | 310M/0810
| 13534 | 2001-01-01 | Smulkintuvas (buv.inv.Nr.138486) | 419.08 | 500301 | Sugedusi nepataisomai | 13534 | 120540SAM | 310M/0540
| 162321 | 2005-11-01 | Bulvių valymo mašina | 292.52 | 500301 | Sugedusi nepataisomai | 162321 | 120540SAM | 310M/0540
| 13745 | 2005-11-01 | Siurblys K-45-30 (buv.inv.Nr.1230 2080) | 589.09 | 500501 | Pilnai susidėvėjęs, surudyjęs, neveikiantis, naudojimui netinkamas. | 13745 | 120540SAM | 310M/0540
| 1394794 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394794 | 120820SAM | 211100SAM
| K1376083 | 1994-04-01 | Pediatrinis audiomonitorius | 601.25 | 520206 | Neveikiantis, morališkai ir techniškai pasenęs. Sudužęs (pažeistas korpusas ir elektronika) | K1376083 | 120530SAM | 210100SAM
| 1394801 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 520209 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394801 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394813 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 520209 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394813 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394958 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 4000DN | 719.73 | 520209 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394958 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392565 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392565 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392566 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392566 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392567 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392567 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392568 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392568 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392569 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392569 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392570 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392570 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392571 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392571 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392572 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392572 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392573 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392573 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394937 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 210700 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394937 | 120820SAM | 211100SAM